Lublin, dnia 16.02.2023 r.

znak sprawy: A-2401-8/2023

ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa pieca do pirolizy umożliwiający wytworzenie biowęgla z biomasy, a także kontrolę warunków pirolizy,  w tym: temperatury, czasu nagrzewania i przepływu gazu obojętnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 szt.

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając                 na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przedstawia poniżej treść zmian SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu (dla ułatwienia porównania 
z pierwotną treścią Ogłoszenia o zamówieniu, zmiany podkreślono kolorem szarym):

Sekcja II: Przedmiot

Było:

II.1.1)

„Nazwa: Dostawa pieca do pirolizy dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 szt.

Numer referencyjny: A-2401-8/2023”

Jest:

II.1.1)

Nazwa: Dostawa pieca do pirolizy umożliwiający wytworzenie biowęgla z biomasy, a także kontrolę warunków pirolizy,  w tym: temperatury, czasu nagrzewania i przepływu gazu obojętnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 szt.

Numer referencyjny: A-2401-8/2023”

Było:

II.1.4)

Krótki opis:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieca do pirolizy – 1 szt.

Jest:

II.1.4)

1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieca do pirolizy umożliwiający wytworzenie biowęgla z biomasy, a także kontrolę warunków pirolizy,  w tym: temperatury, czasu nagrzewania i przepływu gazu obojętnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 szt.

Było:

II.1.4)

Krótki opis:

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę na rzecz Zamawiającego pieca do pirolizy – 1 szt.

Jest:

II.1.4)

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę na rzecz Zamawiającego pieca do pirolizy umożliwiający wytworzenie biowęgla z biomasy, a także kontrolę warunków pirolizy,  w tym: temperatury, czasu nagrzewania i przepływu gazu obojętnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 szt.

Było:

II.2.4)

Opis zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieca do pirolizy – 1 szt.

Jest:

II.2.4)

Opis zamówienia:

1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieca do pirolizy umożliwiający wytworzenie biowęgla z biomasy, a także kontrolę warunków pirolizy,  w tym: temperatury, czasu nagrzewania i przepływu gazu obojętnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 szt.

Było:

II.2.4)

Opis zamówienia:

  - Objętość komory procesowej nie mniejsza niż 10 dm3.

Jest:

II.2.4)

Opis zamówienia:

  - Objętość retorty nie mniejsza niż 7 dm3.

Było:

II.2.4)

Opis zamówienia w Ogłoszeniu o zamówieniu kończył się na pkt.3.1, nie wskazując pełnego zakresu Opisu Zamówienia. Zamawiający odsyła do prawidłowo uszczegółowionego i poniżej przedstawia wersję jednolitą (przesłaną w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w dniu 16.02.2023 r.):

JEST

1.0	Piec umożliwiający pirolizę biomasy – wytwarzanie biowęgla

1.1	Piec posiada automatyczną kontrolę procesu pirolizy.

1.2	Piec zawiera gazoszczelną retortę do prowadzenia procesu pirolizy.

1.3	Retorta wykonana ze stali żaroodpornej w gatunku 1.4841.

1.4	Materiał elementów grzejnych – Kanthal.

1.5	Piec zawiera termopary typ K. Termopara sterująca – regulacja na podstawie pomiaru z retorty.

1.6	Temperatura maksymalna pieca nie mniejsza niż 800 ºC.

1.7	Piec posiada zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury maksymalnej.

1.8	Temperatura pracy ciągłej nie mniejsza niż 700 ºC.

1.9	Piec umożliwia pracę w próżni lub prowadzenie procesu pirolizy w warunkach przepływu gazu obojętnego, np. azotu.

1.10	Piec zawiera króciec przyłączeniowy do minimum trzech gazów procesowych.

1.11	Piec zawiera przyłącze do pompy próżniowej.

1.12	Piec umożliwia prowadzenie pracy z włączoną lub wyłączoną pompą próżniową. Możliwość zmiany trybu pracy w czasie prowadzenia procesu.

1.13	Praca z włączoną pompą próżniową do temperatury nie mniejszej niż 700 ºC.

1.14	Wielkość komory pieca umożliwia pirolizę biomasy o objętości nie mniejszej niż 1,5 dm3.

1.15	Objętość retorty nie mniejsza niż 7 dm3.

1.16	Możliwość odprowadzania spalin zarówno poprzez komin, jak i układ pompy próżniowej z systemem filtrów.

1.17	Piec posiada system chłodzenia pracujący w układzie zamkniętym, służący do chłodzenia podzespołów pieca z

wymiennikiem ciepła woda/powietrze.

1.18	Piec umożliwia zbieranie kondensatów pirolitycznych.

1.19	Zbiornik na kondensaty pirolityczne wyposażony w zawór spustowy do odprowadzenia kondensatów.

1.20	Piec zawiera dodatkowy układ kontrolo-pomiarowy do pomiaru temperatury we wnętrzu retorty.

1.21	Metoda kontroli procesu PID.

1.22	Regulator masowego przepływu włączony w układ zasilania gazu i panel operatorski.

1.23	Piec zawiera minimum 4 pojemniki na biomasę, dopasowane do kształtu i wymiarów retorty.

1.24	Objętość pojemników na biomasę nie mniejsza niż 0.5 dm3.

1.25	Piec zawiera dotykowy panel operatorski z intuicyjnym interfejsem graficznym do nastawy i kontroli procesu pirolizy.

1.26	Piec wyposażony jest w okap stanowiący element układu wyciągowego, do montażu nad urządzeniem.

1.27	Komunikacja pieca z urządzeniem sterującym za pośrednictwem RJ45 (LAN) i za pomocą transmisji bezprzewodowej (Wi-Fi)

1.28	Instrukcja obsługi pieca w języku polskim lub angielskim.

2.0	Oprogramowanie do obsługi pieca

2.1	Umożliwiające archiwizację danych, drukowanie raportów, wizualizację danych, wizualizację graficzną profilu temperaturowego.

2.2	Umożliwiające rejestrację przebiegu zadanego procesu wygrzewania.

2.3	Umożliwiające kontrolę ciśnienia/ podciśnienia.

2.4	Zapewniające sterowanie automatyczne z możliwością programowania wielostopniowej krzywej grzania/chłodzenia.

2.5	Umożliwiające nastawę temperatury, czasu dojścia do zadanej temperatury i czasu wygrzewania w zadanej temperaturze.

2.6	Umożliwiające wprowadzenie gazu osłonowego w wybranym etapie krzywej wygrzewania.

2.7	Dające możliwość uruchamiania pompy w wybranym etapie krzywej wygrzewania.

2.8	Liczba segmentów programu temperaturowego nie niższa niż 10.

2.9	Możliwość zaprogramowania minimum 10 programów temperaturowych.

2.10	Instrukcja obsługi oprogramowania w języku polskim lub angielskim.

3.0	Pompa próżniowa wraz z wkładami filtracyjnymi

3.1	Generująca ciśnienie końcowe co najmniej na poziomie 10-2 mbar.

4.0	Wysokowydajny laptop 15,6” z systemem operacyjnym

4.1	Umożliwiający instalację oprogramowania dołączonego do pieca i sterowanie pracą pieca.

4.2	Posiadający procesor taktowany zegarem co najmniej 2,4 GHz, pamięci cache 8 MB lub równoważny procesor klasy x64 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności:

wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min. 1638 pkt. (na dzień 24.01.2023 r.) w teście BAPCo SYSmark 2018 Notebook CPU Charts. (https://results.bapco.com/charts/facet/SYSmark_2018/cpu/all/notebook) powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1920x1080 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta.

4.3	Pamięć RAM minimum 16 GB, DDR4, 3200 MHz

4.4	Pierwszy dysk twardy zbudowany w oparciu o pamięć flash co najmniej 512 GB M.2 PCIe NVMe.

4.5	Drugi dysk typu SATA min. 1000 GB.

4.6	Pierwsza karta zintegrowana z procesorem.

4.7	Druga karta dedykowana, pamięć karty graficznej 2GB DDR5.

4.8	Ekran: minimum 15,6 cala, 1920 x 1080, matowy, bardzo szerokie kąty widzenia.

4.9	Interfejsy komunikacyjne: LAN 1Gb/s, Wi-Fi 5, Bluetooth.

4.10	Złącza: wyjścia minimum: HDMI – 1 szt., USB 3.2 – 1 szt., USB 2.0 – 1 szt., USB-C – 1 szt. Czytnik kart pamięci SD - 1 szt. zintegrowana kamera internetowa, wbudowany mikrofon.

4.11	Waga maksymalnie 2 kg, wysokość maksymalnie 21 mm.

4.12	Podświetlana klawiatura.

4.13	Bateria minimum 3400 mAh.

4.14	Stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony.

4.15	Najnowszy stabilny pakiet oprogramowania biurowego wersja edukacyjna zawierająca następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików: docx, .xlsx, .pptx, .accdb język polski zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie biurowe na czas nieoznaczony (Zamawiający posiada edukacyjna grupową licencję typu LTSC oprogramowania Microsoft).

4.16	Bezprzewodowa mysz: optyczna, odbiornik nano-USB 2,4 GHz, 3 przyciski, 1 rolka przewijania, rozdzielczość czujnika -1000 dpi, wyłącznik myszy.

5.0	Części eksploatacyjne

5.1	Standardowy zestaw części zamiennych do pieca i pompy próżniowej uwzględniający m.in. wkłady filtracyjne, oleje, uszczelki.

6.0	Inne wymagania

6.1	Podstawa (np.stół) pod piec o wymiarach i nośności dostosowanej do ciężaru pieca.

6.2	Minimum 24 miesiące gwarancji na przedmiot zamówienia.

6.3	Montaż i uruchomienie po stronie oferenta.

6.4	Dostawa urządzenia w okresie nie dłuższym niż 126 dni.

6.5	Szkolenie trwające nie krócej niż 4 godziny dla minimum 2 osób z zakresu obsługi pieca i wymiany podstawowych części zamiennych zrealizowane nie później niż 2 tygodnie od dnia dostawy.

Było:

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 20/03/2023

Czas lokalny: 12:00

Jest:

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 27/03/2023

Czas lokalny: 12:00

Było:

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 20/03/2023

Czas lokalny: 12:30

Jest:

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 27/03/2023

Czas lokalny: 12:30

Było:

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 17/06/2023

Jest:

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 24/06/2023

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego,

Załącznik:

Załącznik nr 1 do SWZ – Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu Zamówienia (wersja jednolita)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – wersja jednolita po zmianie 16.02.2023 r.