## Załącznik nr 1.1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-34/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Zintegrowany system mikroskopu Ramana do wysokorozdzielczego obrazowania chemicznego – 1 komplet

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zintegrowany system mikroskopu Ramana do wysokorozdzielczego obrazowania chemicznego |  |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/ (wypełnia wykonawca): |
| 1. | Zintegrowany system mikroskopu Ramana do wysokorozdzielczego obrazowania chemicznego |  |  |
| I. | I. Źródła wzbudzenia |  |  |
| 1.1 | Laser 532 nm, moc wolna wiązki tego lasera minimum 30 mW wraz zestawem filtrów | Warunek konieczny |  |
| 1.2 | Laser 785 nm, moc wolna wiązki tego lasera minimum 125 mW wraz zestawem filtrów | Warunek konieczny |  |
| 1.3 | Wymagana funkcjonalność ustawiania mocy i kontroli obu laserów przez oprogramowanie mikroskopu; | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | Wymagana ciągła kontrola absolutnej mocy obu laserów na wejściu do mikroskopu z dokładnością nie gorszą niż 0,1 mW; UWAGA: wymagane złożenie wraz z ofertą dowodu: - Dostarczyć krzywą ciągłości mocy w zakresie przynajmniej od 1mW do 20mW w formie pliku ASCI. - Punkty eksperymentalne na krzywej muszą być widoczne, aby udowodnić, że odczyt nie odbywa się krokami o nieregularnych rozmiarach. - Punkty eksperymentalne muszą reprezentować bezwzględną wartość mocy lasera wprowadzanej do mikroskopu. | Warunek konieczny |  |
| 1.5 | Zasilanie prądem z gniazdka (o standardowych parametrach 230V, 50 Hz) | Warunek konieczny |  |
| II. | Mikroskop |  |  |
| 2.1 | Mikroskop optyczny z karuzelą na minimum 6 obiektywów; | Warunek konieczny |  |
| 2.2 | Typ: pole jasne (bright field); | Warunek konieczny |  |
| 2.3 | Kamera kolorowa; | Warunek konieczny |  |
| 2.4 | Oświetlenie światłem białym: oświetlacz Koehlera LED światła białego; | Warunek konieczny |  |
| 2.5 | Wymagane wyposażenie w minimum 3 obiektywy, tym wymagane obiektywy pracujące w powietrzu: - 100x, NA nie gorsza niż 0.9, - 50x, NA nie gorsza niż 0.8, - 10x, NA nie gorsza niż 0.25 | Warunek konieczny |  |
| 2.6 | Mikroskop konfokalny umożliwiający uzyskanie wysokiej rozdzielczości przestrzennej tzn. FWHM nie gorszą niż 900 nm profilu Z zmierzonego dla próbki Si lub stałego materiału 2D np. grafenu lub grafitu, dla pomiaru wykonanego przy wzbudzeniu 532 nm i z obiektywem 100x, NA 0,9 UWAGA: wymagane złożenie wraz z ofertą dowodu: - Dla warunków pomiaru: konfokalny pinhole typowy dla standardowego pomiaru i obiektyw mikroskopowy 100x, NA 0.9 (air objective) wymagane jest przedstawienie pomiaru FWHM, - Narysować profil pokazujący intensywność pierwszego rzędu Si (pasmo przy około 520 rel.cm-1) lub pasma G (G-band) grafenu / grafitu (pasmo przy około 1580 rel.cm-1) w funkcji Z. - Zmierzyć i podać wartość FWHM - Dostarczyć surowe dane w formacie ASCII. | Warunek konieczny |  |
| 2.7 | Zmotoryzowany stolik przesuwu w kierunkach XY, zakres przesuwu przynajmniej 50 mm x 50 mm, krok przesuwu 50 nm lub mniej | Warunek konieczny |  |
| 2.8 | Zmotoryzowany stolik przesuwu w kierunku Z, krok przesuwu 10 nm lub mniej | Warunek konieczny |  |
| 2.9 | Mikroskop umożliwiający integrację mikroskopu konfokalnego ramanowskiego z technologią SEM do zintegrowanego mikroskopu konfokalnego Raman-SEM, gdzie analiza i porównanie obrazów uzyskanych obiema technikami zostały przeprowadzone przez oprogramowanie mikroskopu ramanowskiego | Warunek konieczny |  |
| 2.10 | Mikroskop powinien umożliwiać rozbudowę mikroskopu o dodatkowe tryby pracy przy pełnej kompatybilności mechaniczno-elektronicznej tych trybów i trybu ramana, zapewniając możliwość pomiaru ramanowskiego i dodatkowych trybów bez transferu próbki, wymagane dla trybów pracy: 1. AFM, 2. SNOM, 3. odwzorowanie (profilowanie) powierzchni; UWAGA! Kryterium oceny ofert – NALEŻY WYPEŁNIĆ! | Warunek konieczny |  |
| 2.11 | Zajmowana powierzchnia oferowanego mikroskopu ramanowskiego po rozbudowie o AFM, SNOM oraz odwzorowanie (profilowanie) powierzchni nie większa niż 1,5 x 2.0 m | Warunek konieczny |  |
| 2.12 | Zintegrowana z mikroskopem lampa kalibracyjna typ. Ar/Hg; | Warunek konieczny |  |
| III. | SPEKTROMETR |  |  |
|  | Automatyczna wymiana siatek dyfrakcyjnych, bez konieczności działań użytkownika; | Warunek konieczny |  |
|  | Wyposażony w minimum 3 różne siatki dyfrakcyjne; | Warunek konieczny |  |
|  | Rozdzielczość spektralna w całym zakresie spektralnym <1.0 rel.cm- 1/pixel; | Warunek konieczny |  |
|  | Minimalny zakres spektralny: 90-3800 rel.cm-1; | Warunek konieczny |  |
| IV. | DETEKTOR |  |  |
|  | Typ CCD; | Warunek konieczny |  |
|  | Konstrukcja sensora: odświetlany od tyłu (tzw. Back illuminated); | Warunek konieczny |  |
|  | Chłodzona elementami Peltier’a; | Warunek konieczny |  |
|  | Wydajność kwantowa (Quantum Efficiency) detektora w zakresie 550-700 nm > 65%; | Warunek konieczny |  |
|  | Szybkość odczytu do minimum 130 widm na sekundę; | Warunek konieczny |  |
| V. | MONITOR I KOMPUTER |  |  |
|  | Monitor i komputer kompatybilny i współpracujący z mikroskopem, przygotowany do rozbudowy o inne linie laserowe, profilowanie powierzchni, mikroskopię sił atomowych (AFM) i mikroskopię pola bliskiego (SNOM). | Warunek konieczny |  |
| Rodzaj komputera | Komputerowy System do sterowania i akwizycji danych z zamawianego mikroskopu | Warunek konieczny |  |
| Procesor | Procesor taktowany zegarem co najmniej 2,8 GHz, pamięci cache 9 MB lub równoważny procesor klasy x64 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: - wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min. 1641 pkt w teście BAPCo SYSMark 2018 Desktop. Test SYSMark 2018 Desktop CPU powinien być wykonany w konfiguracji całego zestawu identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1920x1080 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. | Warunek konieczny |  |
| Pamięć RAM | Minimum 8 GB | Warunek konieczny |  |
| Dysk twardy | Dysk twardy HDD co najmniej 1000 GB | Warunek konieczny |  |
| Napęd | DVDRW | Warunek konieczny |  |
| Interfejsy komunikacyjne | LAN 10/100/1000 | Warunek konieczny |  |
| Złącza | Wyjścia min.: HDMI – 1 szt., USB 2.0 – 2 szt., USB 3.0 – 2 szt., | Warunek konieczny |  |
| System operacyjny | Stabilny system operacyjny w języku polskim i/lub angielskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony. | Warunek konieczny |  |
| Dodatkowe akcesoria | Klawiatura przewodowa USB Mysz przewodowa: Sensor – optyczny, 2 przyciski, rolka przewijania | Warunek konieczny |  |
| Monitor | Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 Przekątna ekranu: 27" Powłoka matrycy: Matowa Obrotowy ekran (PIVOT) Regulacja wysokości | Warunek konieczny |  |
| Okres gwarancji | Min. 24 miesiące | Warunek konieczny |  |
| VI. | OPROGRAMOWANIE |  |  |
|  | Wymagana jest dostawa jednego i tego samego oprogramowania do sterowania mikroskopem, akwizycji danych uzyskanych technikami: obrazowanie ramanowskie, profilometrii optycznej jak również do mikroskopii sił atomowych, mikroskopii pola bliskiego oraz do analizy wszystkich uzyskanych danych; | Warunek konieczny |  |
|  | Oprogramowanie ma zapewniać sprawne działanie systemu mikroskopowego, nie dopuszczać do zależności i konfliktów między komendami, które miałby by negatywny wpływ na szybkość i płynność pracy; | Warunek konieczny |  |
|  | Oprogramowanie ma umożliwiać przyjazną dla użytkownika kontrolę pomiarów, szybką i łatwą korelację wyników oraz możliwość nakładania na siebie obrazów uzyskanych technikami pomiarowymi, to znaczy wizualizacja i korelację wszystkich uzyskanych danych pomiarowych, uzyskanych różnymi metodami w wybranym punkcie musi być realizowana przez klikniecie myszą; | Warunek konieczny |  |
|  | Oprogramowanie nie może być ograniczone licencją jednostkową to znaczy może być instalowane na nieograniczonej liczbie stacji roboczych. | Warunek konieczny |  |
| VII. | PASYWNA IZOLACJA ANTYWIBRACYJNA - wymagana do ustawienia mikroskopu. | Warunek konieczny |  |
| VIII. | Gwarancja – minimum 12 miesięcy UWAGA! Kryterium oceny ofert | Warunek konieczny |  |
| IX. | Szkolenie - wymagane szkolenie dla 3 pracowników w zakresie obsługi urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w czasie minimum 16 godzin. (w tym 3 godziny bezpośrednio po zainstalowaniu przedmiotu umowy oraz 13 godzin w późniejszym ustalonym przez strony terminie) | Warunek konieczny |  |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. danych  podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SWZ).