znak sprawy: A-2401-42/2020

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii |  | 1 |  |  |  |  |  |

| 1. Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ……………. Model: ……………………… |  |  |
| Nazwa podzespołu / parametry: |  | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| Badane pierwiastki co najmniej od 11Na do 92U (sodu do uranu) z dolnym limitem detekcji do ppb | warunek konieczny |  |
| Detektor SSD, który nie wymaga chłodzenia ciekłym azotem | warunek konieczny |  |
| Energetyczna rozdzielczość urządzenia dla pomiaru linii Mn Kα nie gorsza niż 130 eV FWHM | warunek konieczny |  |
| Napięcie lampy rentgenowskiej dla prądu mieszczącego się w przedziale od 1 µA do 1 mA – co najmniej od 5 do 50 kV, | warunek konieczny |  |
| Spektrometr wyposażony w co najmniej pięć filtrów (do usuwania promieniowania ciągłego oraz charakterystycznego lampy rentgenowskiej) i pozycję bez filtra | warunek konieczny |  |
| Spektrometr wyposażony w automatyczny kolimator umożliwiający pracę z co najmniej czterema ustawieniami w zakresie 1 – 10 mm | warunek dodatkowy* |  |
| Źródło promieniowania X: lampa Rh z wiązką promieniowania naświetlającą próbkę od dołu | warunek konieczny |  |
| Spektrometr umożliwia prowadzenie pomiarów w powietrzu | warunek konieczny |  |
| Spektrometr umożliwia prowadzenie pomiarów w atmosferze helu | warunek dodatkowy* |  |
| Spektrometr posiada opcjonalną możliwość prowadzenia pomiarów w próżni | warunek konieczny |  |
| Kamera CMOS umożliwiająca podgląd mierzonych próbek | warunek konieczny |  |
| Maksymalny wymiar próbki (szerokość x długość x wysokość) nie mniejszy niż 290 ± 25 mm x 270 ± 25 mm x 100 ± 10 mm | warunek konieczny |  |
| Chłodzenie spektrometru nie wymaga dodatkowych mediów chłodzących np. wody | warunek konieczny |  |
| Spektrometr posiada zabezpieczenia elektryczne oraz promieniowania jonizującego gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania bez konieczności stosowania dodatkowych środków ochronnych dla personelu | warunek konieczny |  |
| Spektrometr umożliwia pomiary w próbkach, stałych, proszkach i ciekłych oraz pozwala na określenie grubości filmów i ich składu pierwiastkowego | warunek konieczny |  |
| Dedykowane oprogramowanie do sterowania spektrometrem, zbierania i opracowywania danych zapewniające: analizę jakościową i ilościową z wzorcami jak i bez nich, prowadzenie analiz bez ograniczenia liczby analizowanych pierwiastków, archiwizowanie i wydruk pomiarów, zapis raportu w formacie HTML oraz w formacie tekstowym – minimum format xlsx oraz txt oraz archiwizowanie podglądu próbki z kamery wraz z mierzonym obszarem w formie zdjęcia | warunek konieczny |  |
| Oprogramowanie podzielone na dwa moduły: 1. dla operatora; 2. dla użytkownika zaawansowanego, przygotowującego metodę pomiaru. | warunek konieczny |  |
| Waga 60 kg (+/- 15 kg) | warunek konieczny |  |
| Wymiary urządzenia (szerokość x długość x wysokość) nie większe niż: 460 ± 25 mm x 600 ± 25 mm x 400 ± 25 mm |  |  |
| Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz | warunek konieczny |  |
| Pojemnik na próbki ciekłe, proszkowe lub cienkie filmy, średnica ≤31 mm, obj. ≤0.5 ml, co najmniej 100 szt. | warunek konieczny |  |
| Pojemnik na próbki ciekłe lub proszkowe, średnica ≤31 mm, obj. ≤8 ml, co najmniej 100 szt. | warunek konieczny |  |
| Pojemnik na próbki proszkowe lub cienkie filmy, średnica ≤31 mm, obj. ≤8 ml, co najmniej 100 szt. | warunek konieczny |  |
| Folia polipropylenowa do przykrywania naczynek do analizy śladowej minimum 1 rolka o szerokości 70 mm (+/- 10 mm), długości co najmniej 90 m. | warunek konieczny |  |
| Folia mylarowa, co najmniej 400 krążków o grubości nie większej niż 6 μm. | warunek konieczny |  |
| Szkolenie z obsługi, użytkowania spektrometru dla minimum 2 osób | warunek konieczny |  |
| Gwarancja na spektrometr - 12 miesięcy | warunek konieczny* Uwaga: zaoferowanie spektrometru z gwarancją 24 miesiące – 10 pkt |  |
| Przenośna jednostka sterująca o minimalnych parametrach: Procesor: Procesor taktowany zegarem co najmniej 1,6 GHz, pamięci cache 3 MB lub równoważny procesor klasy x64, spełanijący wymagania w zastosowaniu w sterowaniu spektrometrem. Pamięć RAM: 8 GB. Dysk twardy: Dysk twardy zbudowany w oparciu o pamięć flash co najmniej 250 GB, drugi dysk 500 GB HDD. Karta graficzna: Zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla DirectX 12. Typ ekranu: 15,4 cali. Interfejsy komunikacyjne: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth. Złącza: USB 3.0 - 1 szt, USB - 2.0 – 1 szt. System operacyjny: Zainstalowany stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia przez producenta laptopa. Dodatkowe oprogramowanie: Pakiet oprogramowania biurowego – 1 sztuka. Najnowszy stabilny pakiet oprogramowania biurowe zawierające następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx, język polski zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu. Dodatkowe wyposażenie: Mysz optyczna. Gwarancja na laptopa: minimum 12 miesięcy. | warunek konieczny |  |

*UWAGA:

Zaoferowanie urządzenia z automatycznym kolimatorem umożliwiającym pracę z co najmniej czterema ustawieniami w zakresie 1-10 mm stanowi kryterium oceny ofert – 15 punktów

Zaoferowanie urządzenia, które umożliwia prowadzenie pomiarów w atmosferze helu stanowi kryterium oceny ofert – 15 punktów

Zaoferowanie spektrometru z gwarancją minimum 24 miesiące – 10 pkt

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

znak sprawy: A-2401-42/2020

Załącznik nr 2

…..................................

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ OFERTOWY

My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  procedurze uproszczonej na podstawie art. 4d, ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w zw. z art. 469 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) na:

Dostawę spektrometru fluorescencji rentgenowskie z dyspersją energii – 1 szt., zamówienie finansowane z projektu SONATA 15 nr 2019/35/D/NZ9/01835

składamy niniejszą ofertę i oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Cena netto……………………………..- słownie: ..................................................................................

Cena brutto - ………………………..- słownie: ....................................................................................

w tym kwota podatku VAT ………… - słownie...............................................................................

Oferujemy urządzenie z automatycznym kolimatorem umożliwiającym pracę z co najmniej czterema ustawieniami w zakresie 1-10 mm

tak / nie*

Oferujemy urządzenie, które umożliwia prowadzenie pomiarów w atmosferze helu

tak / nie*

Udzielamy gwarancji na spektrometr na okres 24 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru

Tak / nie*

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Akceptujemy termin realizacji zamówienia maksymalnie do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/

znak sprawy: A-2401-42/2020

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze:

uproszczonej na podstawie art. 4d, ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w zw. z art. 469 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) na Dostawę spektrometru fluorescencji rentgenowskie z dyspersją energii – 1 szt., zamówienie finansowane z projektu SONATA 15 nr 2019/35/D/NZ9/01835

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/