## Załącznik nr 1.1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-34/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Zintegrowany system mikroskopu Ramana do wysokorozdzielczego obrazowania chemicznego – 1 komplet

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zintegrowany system mikroskopu Ramana do wysokorozdzielczego obrazowania chemicznego |  |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/ (wypełnia wykonawca): |
| 1. | Zintegrowany system mikroskopu Ramana do wysokorozdzielczego obrazowania chemicznego |  |  |
| I. | I. Źródła wzbudzenia |  |  |
| 1.1 | Laser 532 nm, moc wolna wiązki tego lasera minimum 30 mW wraz zestawem filtrów | Warunek konieczny |  |
| 1.2 | Laser 785 nm, moc wolna wiązki tego lasera minimum 125 mW wraz zestawem filtrów | Warunek konieczny |  |
| 1.3 | Wymagana funkcjonalność ustawiania mocy i kontroli obu laserów przez oprogramowanie mikroskopu; | Warunek konieczny |  |
| 1.5 | zasilanie z ogólnodostępnych w niewyspecjalizowanych sklepach baterii (np. AA, AAA), | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | Wymagana ciągła kontrola absolutnej mocy obu laserów na wejściu do mikroskopu z dokładnością nie gorszą niż 0,1 mW; UWAGA: wymagane złożenie wraz z ofertą dowodu: - Dostarczyć krzywą ciągłości mocy w zakresie przynajmniej od 1mW do 20mW w formie pliku ASCI. - Punkty eksperymentalne na krzywej muszą być widoczne, aby udowodnić, że odczyt nie odbywa się krokami o nieregularnych rozmiarach. - Punkty eksperymentalne muszą reprezentować bezwzględną wartość mocy lasera wprowadzanej do mikroskopu. | Warunek konieczny |  |
| II. | Mikroskop |  |  |
| 2.1 | Mikroskop optyczny z karuzelą na minimum 6 obiektywów; | Warunek konieczny |  |
| 2.2 | Typ: pole jasne (bright field); | Warunek konieczny |  |
| 2.3 | Kamera kolorowa; | Warunek konieczny |  |
| 2.4 | Oświetlenie światłem białym: oświetlacz Koehlera LED światła białego; | Warunek konieczny |  |
| 2.5 | Wymagane wyposażenie w minimum 3 obiektywy, tym wymagane obiektywy pracujące w powietrzu: - 100x, NA nie gorsza niż 0.9, - 50x, NA nie gorsza niż 0.8, - 10x, NA nie gorsza niż 0.25 | Warunek konieczny |  |
| 2.6 | Mikroskop konfokalny umożliwiający uzyskanie wysokiej rozdzielczości przestrzennej tzn. FWHM nie gorszą niż 900 nm profilu Z zmierzonego dla próbki Si lub stałego materiału 2D np. grafenu lub grafitu, dla pomiaru wykonanego przy wzbudzeniu 532 nm i z obiektywem 100x, NA 0,9 UWAGA: wymagane złożenie wraz z ofertą dowodu: - Dla warunków pomiaru: konfokalny pinhole typowy dla standardowego pomiaru i obiektyw mikroskopowy 100x, NA 0.9 (air objective) wymagane jest przedstawienie pomiaru FWHM, - Narysować profil pokazujący intensywność pierwszego rzędu Si (pasmo przy około 520 rel.cm-1) lub pasma G (G-band) grafenu / grafitu (pasmo przy około 1580 rel.cm-1) w funkcji Z. - Zmierzyć i podać wartość FWHM - Dostarczyć surowe dane w formacie ASCII. | Warunek konieczny |  |
| 2.7 | Zmotoryzowany stolik przesuwu w kierunkach XY, zakres przesuwu przynajmniej 50 mm x 50 mm, krok przesuwu 50 nm lub mniej | Warunek konieczny |  |
| 2.8 | Zmotoryzowany stolik przesuwu w kierunku Z, krok przesuwu 10 nm lub mniej | Warunek konieczny |  |
| 2.9 | Mikroskop umożliwiający integrację mikroskopu konfokalnego ramanowskiego z technologią SEM do zintegrowanego mikroskopu konfokalnego Raman-SEM, gdzie analiza i porównanie obrazów uzyskanych obiema technikami zostały przeprowadzone przez oprogramowanie mikroskopu ramanowskiego | Warunek konieczny |  |
| 2.10 | Mikroskop powinien umożliwiać rozbudowę mikroskopu o dodatkowe tryby pracy przy pełnej kompatybilności mechaniczno-elektronicznej tych trybów i trybu ramana, zapewniając możliwość pomiaru ramanowskiego i dodatkowych trybów bez transferu próbki, wymagane dla trybów pracy: 1. AFM, 2. SNOM, 3. odwzorowanie (profilowanie) powierzchni; UWAGA! Kryterium oceny ofert – NALEŻY WYPEŁNIĆ! | Warunek konieczny |  |
| 2.11 | Zajmowana powierzchnia oferowanego mikroskopu ramanowskiego po rozbudowie o AFM, SNOM oraz odwzorowanie (profilowanie) powierzchni nie większa niż 1,5 x 2.0 m | Warunek konieczny |  |
| 2.12 | Zintegrowana z mikroskopem lampa kalibracyjna typ. Ar/Hg; | Warunek konieczny |  |
| III. | SPEKTROMETR |  |  |
|  | Automatyczna wymiana siatek dyfrakcyjnych, bez konieczności działań użytkownika; | Warunek konieczny |  |
|  | Wyposażony w minimum 3 różne siatki dyfrakcyjne; | Warunek konieczny |  |
|  | Rozdzielczość spektralna w całym zakresie spektralnym <1.0 rel.cm- 1/pixel; | Warunek konieczny |  |
|  | Minimalny zakres spektralny: 90-3800 rel.cm-1; | Warunek konieczny |  |
| IV. | DETEKTOR |  |  |
|  | Typ CCD; | Warunek konieczny |  |
|  | Konstrukcja sensora: odświetlany od tyłu (tzw. Back illuminated); | Warunek konieczny |  |
|  | Chłodzona elementami Peltier’a; | Warunek konieczny |  |
|  | Wydajność kwantowa (Quantum Efficiency) detektora w zakresie 550-700 nm > 65%; | Warunek konieczny |  |
|  | Szybkość odczytu do minimum 130 widm na sekundę; | Warunek konieczny |  |
| V. | MONITOR I KOMPUTER |  |  |
|  | Monitor i komputer kompatybilny i współpracujący z mikroskopem, przygotowany do rozbudowy o inne linie laserowe, profilowanie powierzchni, mikroskopię sił atomowych (AFM) i mikroskopię pola bliskiego (SNOM). | Warunek konieczny |  |
| Rodzaj komputera | Komputerowy System do sterowania i akwizycji danych z zamawianego mikroskopu | Warunek konieczny |  |
| Procesor | Procesor taktowany zegarem co najmniej 2,8 GHz, pamięci cache 9 MB lub równoważny procesor klasy x64 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: - wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min. 1641 pkt w teście BAPCo SYSMark 2018 Desktop. Test SYSMark 2018 Desktop CPU powinien być wykonany w konfiguracji całego zestawu identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1920x1080 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. | Warunek konieczny |  |
| Pamięć RAM | Minimum 8 GB | Warunek konieczny |  |
| Dysk twardy | Dysk twardy HDD co najmniej 1000 GB | Warunek konieczny |  |
| Napęd | DVDRW | Warunek konieczny |  |
| Interfejsy komunikacyjne | LAN 10/100/1000 | Warunek konieczny |  |
| Złącza | Wyjścia min.: HDMI – 1 szt., USB 2.0 – 2 szt., USB 3.0 – 2 szt., | Warunek konieczny |  |
| System operacyjny | Stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony. | Warunek konieczny |  |
| Dodatkowe akcesoria | Klawiatura przewodowa USB Mysz przewodowa: Sensor – optyczny, 2 przyciski, rolka przewijania | Warunek konieczny |  |
| Monitor | Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 Przekątna ekranu: 27" Powłoka matrycy: Matowa Obrotowy ekran (PIVOT) Regulacja wysokości | Warunek konieczny |  |
| Okres gwarancji | Min. 24 miesiące | Warunek konieczny |  |
| VI. | OPROGRAMOWANIE |  |  |
|  | Wymagana jest dostawa jednego i tego samego oprogramowania do sterowania mikroskopem, akwizycji danych uzyskanych technikami: obrazowanie ramanowskie, profilometrii optycznej jak również do mikroskopii sił atomowych, mikroskopii pola bliskiego oraz do analizy wszystkich uzyskanych danych; | Warunek konieczny |  |
|  | Oprogramowanie ma zapewniać sprawne działanie systemu mikroskopowego, nie dopuszczać do zależności i konfliktów między komendami, które miałby by negatywny wpływ na szybkość i płynność pracy; | Warunek konieczny |  |
|  | Oprogramowanie ma umożliwiać przyjazną dla użytkownika kontrolę pomiarów, szybką i łatwą korelację wyników oraz możliwość nakładania na siebie obrazów uzyskanych technikami pomiarowymi, to znaczy wizualizacja i korelację wszystkich uzyskanych danych pomiarowych, uzyskanych różnymi metodami w wybranym punkcie musi być realizowana przez klikniecie myszą; | Warunek konieczny |  |
|  | Oprogramowanie nie może być ograniczone licencją jednostkową to znaczy może być instalowane na nieograniczonej liczbie stacji roboczych. | Warunek konieczny |  |
| VII. | PASYWNA IZOLACJA ANTYWIBRACYJNA - wymagana do ustawienia mikroskopu. | Warunek konieczny |  |
| VIII. | Gwarancja – minimum 12 miesięcy UWAGA! Kryterium oceny ofert | Warunek konieczny |  |
| IX. | Szkolenie - wymagane szkolenie dla 3 pracowników w zakresie obsługi urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w czasie minimum 16 godzin. (w tym 3 godziny bezpośrednio po zainstalowaniu przedmiotu umowy oraz 13 godzin w późniejszym ustalonym przez strony terminie) | Warunek konieczny |  |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.

# Załącznik nr 2 do SWZ

znak sprawy: A-2401-34/2021

.................................. dnia .......................

FORMULARZ OFERTOWY

- Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

- NIP wykonawcy: ………………………………………………………………………………………

- REGON wykonawcy: …………………………………………………………………………………

- KRS wykonawcy (o ile posiada): ………………………………………………………………………

- Dane osoby upoważnionej do kontaktów: ………………………………………………………………

- Adres wykonawcy (ulica, miejscowość, kod pocztowy, poczta): ………………………………………

- Telefon: ……………………………………

- Faks: ………………………………………

- Adres e-mail: ……………………………

- Adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych zawierającej informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania) …………………………………………………………………………………………………

przystępując do prowadzonego przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa zintegrowanego systemu mikroskopu Ramana do wysokorozdzielczego obrazowania chemicznego”, składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i:

- Oświadczamy, że zapoznałem (zapoznaliśmy się) z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę (nie wnosimy) do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie oraz w załączonym (załączonych) Kosztorysie ofertowym (Kosztorysach ofertowych):

Zintegrowany system mikroskopu Ramana do wysokorozdzielczego obrazowania chemicznego – 1 komplet

| Cena brutto …………………………….zł W tym stawka VAT … % | Słownie: ………………………………………………………………… |
| --- | --- |

UWAGA: należy podać stawkę podatku VAT oraz cenę brutto zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: ……dni kalendarzowych (maks. 35 dni) od dnia podpisania umowy.

Oferowany okres gwarancji wynosi: ………………… miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Oświadczamy, że w ww. cenie (cenach) uwzględniliśmy wszelkie koszty niezbędne do pełnej i terminowej realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Kosztorysie ofertowym (Kosztorysach ofertowych) i wzorze umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 29.12.2021 r..

- Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy.

- Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................ do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne**.

W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom**

| Lp. | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy | Nazwa/firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam (y), że wybór oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:

    - Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego**:

……………………..……………………………………………………………………………………

    - Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT**:

……………..………………………………………………………………………………………

    - Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie**:

……………..………………………………………………………………………………………

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Tak

Nie

(właściwe zaznaczyć)

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

- do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

- Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

1) Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia – odpowiedni Załącznik nr 1 do SWZ;

2) Oświadczenie JEDZ;

3) W formie pliku ASCI należy dostarczyć krzywą ciągłości mocy w zakresie przynajmniej od 1mW do 20mW. Punkty eksperymentalne na krzywej muszą być widoczne, aby udowodnić, że odczyt nie odbywa się krokami o nieregularnych rozmiarach. Punkty eksperymentalne muszą reprezentować bezwzględną wartość mocy lasera wprowadzanej                        do mikroskopu.

4) Należy dostarczyć surowe dane w formacie ASCII, przy czym:

  - dla warunków pomiaru: konfokalny pinhole typowy dla standardowego pomiaru i obiektyw mikroskopowy 100x, NA 0.9 (air objective) wymagane jest przedstawienie pomiaru FWHM;

  - należy narysować profil pokazujący intensywność pierwszego rzędu Si (pasmo przy około 520 rel.cm-1) lub pasma G (G-band) grafenu / grafitu (pasmo przy około 1580 rel.cm-1) w funkcji Z;

  - należy zmierzyć i podać wartość FWHM.

5) ……………………………………………………………………………………….……………

6) ……………………………………………………………………………………….……………

7) ……………………………………………………………………………………….……………

* Niepotrzebne skreślić.

Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt 9 druku oferty.

** jeżeli dotyczy

*** Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności

## Załącznik nr 3 do SWZ

znak sprawy: A-2401-34/2021

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa zintegrowanego systemu mikroskopu Ramana do wysokorozdzielczego obrazowania chemicznego

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym w niniejszym postępowaniu oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

□*są aktualne

□*nie są aktualne

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Załącznik nr 4 do SWZ

znak sprawy: A-2401-34/2021

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wykonawca (nazwa/ imię i nazwisko; adres)

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Oświadczam, że:

□* Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu;

□* Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275)  z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu, tj.:

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

(rozszerzyć w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. danych  podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SWZ).