## Załącznik nr 1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-8/2023

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Piec do pirolizy umożliwiający wytworzenie biowęgla z biomasy, a także kontrolę warunków pirolizy,  w tym: temperatury, czasu nagrzewania i przepływu gazu obojętnego – 1 szt.:

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Piec do pirolizy umożliwiający wytworzenie biowęgla z biomasy, a także kontrolę warunków pirolizy, w tym: temperatury, czasu nagrzewania i przepływu gazu obojętnego |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Piec umożliwiający pirolizę biomasy – wytwarzanie biowęgla | Warunek konieczny |  |
| 1.1 | Piec posiada automatyczną kontrolę procesu pirolizy. | Warunek konieczny |  |
| 1.2 | Piec zawiera gazoszczelną retortę do prowadzenia procesu pirolizy. | Warunek konieczny |  |
| 1.3 | Retorta wykonana ze stali żaroodpornej w gatunku 1.4841. | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | Materiał elementów grzejnych – Kanthal. | Warunek konieczny |  |
| 1.5 | Piec zawiera termopary typ K. Termopara sterująca – regulacja na podstawie pomiaru z retorty. | Warunek konieczny |  |
| 1.6 | Temperatura maksymalna pieca nie mniejsza niż 800 ºC. | Warunek konieczny |  |
| 1.7 | Piec posiada zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury maksymalnej. | Warunek konieczny |  |
| 1.8 | Temperatura pracy ciągłej nie mniejsza niż 700 ºC. | Warunek konieczny |  |
| 1.9 | Piec umożliwia pracę w próżni lub prowadzenie procesu pirolizy w warunkach przepływu gazu obojętnego, np. azotu. | Warunek konieczny |  |
| 1.10 | Piec zawiera króciec przyłączeniowy do minimum trzech gazów procesowych. | Warunek konieczny |  |
| 1.11 | Piec zawiera przyłącze do pompy próżniowej. | Warunek konieczny |  |
| 1.12 | Piec umożliwia prowadzenie pracy z włączoną lub wyłączoną pompą próżniową. Możliwość zmiany trybu pracy w czasie prowadzenia procesu. | Warunek konieczny |  |
| 1.13 | Praca z włączoną pompą próżniową do temperatury nie mniejszej niż 700 ºC. | Warunek konieczny |  |
| 1.14 | Wielkość komory pieca umożliwia pirolizę biomasy o objętości nie mniejszej niż 1,5 dm3. | Warunek konieczny |  |
| 1.15 | Objętość retorty nie mniejsza niż 7 dm3. | Warunek konieczny |  |
| 1.16 | Możliwość odprowadzania spalin zarówno poprzez komin, jak i układ pompy próżniowej z systemem filtrów. | Warunek konieczny |  |
| 1.17 | Piec posiada system chłodzenia pracujący w układzie zamkniętym, służący do chłodzenia podzespołów pieca z wymiennikiem ciepła woda/powietrze. | Warunek konieczny |  |
| 1.18 | Piec umożliwia zbieranie kondensatów pirolitycznych. | Warunek konieczny |  |
| 1.19 | Zbiornik na kondensaty pirolityczne wyposażony w zawór spustowy do odprowadzenia kondensatów. | Warunek konieczny |  |
| 1.20 | Piec zawiera dodatkowy układ kontrolo-pomiarowy do pomiaru temperatury we wnętrzu retorty. | Warunek konieczny |  |
| 1.21 | Metoda kontroli procesu PID. | Warunek konieczny |  |
| 1.22 | Regulator masowego przepływu włączony w układ zasilania gazu i panel operatorski. | Warunek konieczny |  |
| 1.23 | Piec zawiera minimum 4 pojemniki na biomasę, dopasowane do kształtu i wymiarów retorty. | Warunek konieczny |  |
| 1.24 | Objętość pojemników na biomasę nie mniejsza niż 0.5 dm3. | Warunek konieczny |  |
| 1.25 | Piec zawiera dotykowy panel operatorski z intuicyjnym interfejsem graficznym do nastawy i kontroli procesu pirolizy. | Warunek konieczny |  |
| 1.26 | Piec wyposażony jest w okap stanowiący element układu wyciągowego, do montażu nad urządzeniem. | Warunek konieczny |  |
| 1.27 | Komunikacja pieca z urządzeniem sterującym za pośrednictwem RJ45 (LAN) i za pomocą transmisji bezprzewodowej (Wi-Fi) | Warunek konieczny |  |
| 1.28 | Instrukcja obsługi pieca w języku polskim lub angielskim. | Warunek konieczny |  |
| 2.0 | Oprogramowanie do obsługi pieca | Warunek konieczny |  |
| 2.1 | Umożliwiające archiwizację danych, drukowanie raportów, wizualizację danych, wizualizację graficzną profilu temperaturowego. | Warunek konieczny |  |
| 2.2 | Umożliwiające rejestrację przebiegu zadanego procesu wygrzewania. | Warunek konieczny |  |
| 2.3 | Umożliwiające kontrolę ciśnienia/ podciśnienia. | Warunek konieczny |  |
| 2.4 | Zapewniające sterowanie automatyczne z możliwością programowania wielostopniowej krzywej grzania/chłodzenia. | Warunek konieczny |  |
| 2.5 | Umożliwiające nastawę temperatury, czasu dojścia do zadanej temperatury i czasu wygrzewania w zadanej temperaturze. | Warunek konieczny |  |
| 2.6 | Umożliwiające wprowadzenie gazu osłonowego w wybranym etapie krzywej wygrzewania. | Warunek konieczny |  |
| 2.7 | Dające możliwość uruchamiania pompy w wybranym etapie krzywej wygrzewania. | Warunek konieczny |  |
| 2.8 | Liczba segmentów programu temperaturowego nie niższa niż 10. | Warunek konieczny |  |
| 2.9 | Możliwość zaprogramowania minimum 10 programów temperaturowych. | Warunek konieczny |  |
| 2.10 | Instrukcja obsługi oprogramowania w języku polskim lub angielskim. | Warunek konieczny |  |
| 3.0 | Pompa próżniowa wraz z wkładami filtracyjnymi | Warunek konieczny |  |
| 3.1 | Generująca ciśnienie końcowe co najmniej na poziomie 10-2 mbar. | Warunek konieczny |  |
| 4.0 | Wysokowydajny laptop 15,6” z systemem operacyjnym | Warunek konieczny |  |
| 4.1 | Umożliwiający instalację oprogramowania dołączonego do pieca i sterowanie pracą pieca. | Warunek konieczny |  |
| 4.2 | Posiadający procesor taktowany zegarem co najmniej 2,4 GHz, pamięci cache 8 MB lub równoważny procesor klasy x64 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min. 1638 pkt. (na dzień 24.01.2023 r.) w teście BAPCo SYSmark 2018 Notebook CPU Charts. (https://results.bapco.com/charts/facet/SYSmark_2018/cpu/all/notebook) powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1920x1080 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta. | Warunek konieczny |  |
| 4.3 | Pamięć RAM minimum 16 GB, DDR4, 3200 MHz | Warunek konieczny |  |
| 4.4 | Pierwszy dysk twardy zbudowany w oparciu o pamięć flash co najmniej 512 GB M.2 PCIe NVMe. | Warunek konieczny |  |
| 4.5 | Drugi dysk typu SATA min. 1000 GB. | Warunek konieczny |  |
| 4.6 | Pierwsza karta zintegrowana z procesorem. | Warunek konieczny |  |
| 4.7 | Druga karta dedykowana, pamięć karty graficznej 2GB DDR5. | Warunek konieczny |  |
| 4.8 | Ekran: minimum 15,6 cala, 1920 x 1080, matowy, bardzo szerokie kąty widzenia. | Warunek konieczny |  |
| 4.9 | Interfejsy komunikacyjne: LAN 1Gb/s, Wi-Fi 5, Bluetooth. | Warunek konieczny |  |
| 4.10 | Złącza: wyjścia minimum: HDMI – 1 szt., USB 3.2 – 1 szt., USB 2.0 – 1 szt., USB-C – 1 szt. Czytnik kart pamięci SD - 1 szt. zintegrowana kamera internetowa, wbudowany mikrofon. | Warunek konieczny |  |
| 4.11 | Waga maksymalnie 2 kg, wysokość maksymalnie 21 mm. | Warunek konieczny |  |
| 4.12 | Podświetlana klawiatura. | Warunek konieczny |  |
| 4.13 | Bateria minimum 3400 mAh. | Warunek konieczny |  |
| 4.14 | Stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony. | Warunek konieczny |  |
| 4.15 | Najnowszy stabilny pakiet oprogramowania biurowego wersja edukacyjna zawierająca następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików: docx, .xlsx, .pptx, .accdb język polski zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie biurowe na czas nieoznaczony (Zamawiający posiada edukacyjna grupową licencję typu LTSC oprogramowania Microsoft). | Warunek konieczny |  |
| 4.16 | Bezprzewodowa mysz: optyczna, odbiornik nano-USB 2,4 GHz, 3 przyciski, 1 rolka przewijania, rozdzielczość czujnika -1000 dpi, wyłącznik myszy. | Warunek konieczny |  |
| 5.0 | Części eksploatacyjne | Warunek konieczny |  |
| 5.1 | Standardowy zestaw części zamiennych do pieca i pompy próżniowej uwzględniający m.in. wkłady filtracyjne, oleje, uszczelki. | Warunek konieczny |  |
| 6.0 | Inne wymagania | Warunek konieczny |  |
| 6.1 | Podstawa (np.stół) pod piec o wymiarach i nośności dostosowanej do ciężaru pieca. | Warunek konieczny |  |
| 6.2 | Minimum 24 miesiące gwarancji na przedmiot zamówienia. | Warunek konieczny | UWAGA! Kryterium oceny ofert |
| 6.3 | Montaż i uruchomienie po stronie oferenta. | Warunek konieczny |  |
| 6.4 | Dostawa urządzenia w okresie nie dłuższym niż 126 dni. | Warunek konieczny | UWAGA! Kryterium oceny ofert |
| 6.5 | Szkolenie trwające nie krócej niż 4 godziny dla minimum 2 osób z zakresu obsługi pieca i wymiany podstawowych części zamiennych zrealizowane nie później niż 2 tygodnie od dnia dostawy. | Warunek konieczny |  |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności