znak sprawy: A-2401-9/2025

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa systemu wyparnego

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Spektrofotometr UV/Vis pracujący w zakresie spektralnym 190-1100 nm |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometr UV/Vis pracujący w zakresie spektralnym 190-1100 nm |  |  |
| 1.1 | Skanujący spektrofotometr UV/Vis pracujący w zakresie spektralnym 190-1100 nm. | warunek konieczny |  |
| 1.2 | Układ optyczny z wiązką dwudzielną. | warunek konieczny |  |
| 1.3 | Źródło światła - pulsacyjna lampa ksenonowa objęta co najmniej 3-letnią gwarancją. Lampa uruchamiana tylko podczas pomiaru próbki. | warunek konieczny |  |
| 1.4 | Szczelina spektralna nie większa niż 2 nm. | warunek konieczny |  |
| 1.5 | Monochromator typu Czerny Turnera. | warunek konieczny |  |
| 1.6 | Szybkość skanowania w zakresie co najmniej do 1 600 nm /min. | warunek konieczny |  |
| 1.7 | Rozdzielczość cyfrowa co najmniej 0.2; 0.5; 1; 2; 5 nm. | warunek konieczny |  |
| 1.8 | Zakres fotometryczny liniowy co najmniej od -2 do 3.5 Abs. | warunek konieczny |  |
| 1.9 | Zakres wyświetlany co najmniej od -3 do +5 Abs. | warunek konieczny |  |
| 1.10 | Dokładność długości fali nie gorsza niż ±0.5 nm. | warunek konieczny |  |
| 1.11 | Powtarzalność długości fali nie gorsza niż ±0.2 nm. | warunek konieczny |  |
| 1.12 | Dokładność fotometryczna nie gorsza niż ±0.004 Abs przy 1.0 Abs. | warunek konieczny |  |
| 1.13 | Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ±0.001 Abs przy 1A. | warunek konieczny |  |
| 1.14 | Szum fotometryczny nie gorszy niż: ≤0.00020 Abs przy 0 Abs (przy 260 nm i 500 nm); ≤0.00030 Abs przy 1 Abs (przy 260 nm i 500 nm); ≤0.00040 Abs przy 2 Abs (przy 260 nm i 500 nm). | warunek konieczny |  |
| 1.15 | Stabilność fotometryczna nie gorsza niż 0.0005 Abs/h. | warunek konieczny |  |
| 1.16 | Światło rozproszone poniżej 0.05% przy 340 nm. | warunek konieczny |  |
| 1.17 | Płaskość linii bazowej nie gorsza niż ±0.002 Abs. | warunek konieczny |  |
| 1.18 | Diagnostyka systemu przy każdorazowym włączeniu. | warunek konieczny |  |
| 1.19 | Aparat musi mieć możliwość obsługi za pomocą wbudowanego dotykowego kolorowego ekranu (praca bez konieczności podłączania do komputera) z możliwością obsługi w rękawiczkach laboratoryjnych. | warunek konieczny |  |
| 1.20 | Ekran dotykowy jakości HD: przekątna co najmniej 7 cali, rozdzielczość nie gorsza niż 800 x 1280 pikseli. | warunek konieczny |  |
| 1.21 | Funkcje wbudowanego oprogramowania: - możliwość pracy w trybie absorbancji, transmitancji, intensywności (pomiary punktowe), - pomiar widma, analiza ilościowa z krzywymi kalibracji, pomiary kinetyczne, pomiary w czasie rzeczywistym, pomiary przy wielu dł. fali z możliwością ustawienia co najmniej 20 dł. fali, OD600, - oprogramowanie w języku polskim. | warunek konieczny |  |
| 1.22 | Aparat musi posiadać wbudowaną pamięć umożliwiającą zapisywanie i przechowywanie zarówno metod jak i wyników pomiarów (co najmniej 60 GB). | warunek konieczny |  |
| 1.23 | Możliwość wyposażenia w dodatkowe uchwyty i przystawki, co najmniej: - drukarkę termiczną wpinaną w obudowę aparatu, - uchwyty na kuwety cylindryczne i prostokątne o drodze optycznej do 100 mm, - uchwyt na cienkie filmy/filtry/folie, - uchwyt na fiolki o średnicy do 25 mm i wysokości 15 cm. | warunek konieczny |  |
| 1.24 | Wymienne uchwyty muszą opierać się na połączeniu magnetycznym, dzięki któremu możliwa jest szybka, samodzielna i swobodna wymiana, bez konieczności wykorzystania dodatkowych narzędzi oraz łatwy dostęp do czyszczenia aparatu. | warunek konieczny |  |
| 1.25 | Możliwość mycia uchwytów pod bieżącą wodą. | warunek konieczny |  |
| 1.26 | Aparat musi być wyposażony minimum w złącza USB oraz port Ethernet umożliwiające podłączenie do aparatu pamięci przenośnej typu pendrive, komputera zewnętrznego z systemem operacyjnym Windows, klawiatury, myszy, drukarki. | warunek konieczny |  |
| 1.27 | Możliwość zapisu wyników na pamięci zewnętrznej typu pendrive i ich przeniesienie do arkusza kalkulacyjnego Excel. | warunek konieczny |  |
| 1.28 | Możliwość wysyłania danych, np. do wydruku lub na PC poprzez Ethernet. | warunek konieczny |  |
| 1.29 | Możliwość rozbudowy spektrofotometru o komunikację WiFi. | warunek konieczny |  |
| 1.30 | Możliwość rozbudowy w oprogramowanie komputerowe pracujące w środowisku Microsoft Windows umożliwiające co najmniej pomiar przy stałej długości fali w trybie Abs, %T, C, zdejmowanie krzywych kalibracji, analizę stopnia dopasowania, wyznaczanie współczynników korelacji i równania krzywych, zdejmowanie i obróbkę widm, kinetykę. | warunek konieczny |  |
| 1.31 | W zestawie z aparatem co najmniej: - pojedynczy uchwyt na kuwety prostokątne umożliwiający pomiary w kuwetach o drodze optycznej do 10 mm, - kuwety kwarcowe o długości drogi optycznej 10 mm z teflonową przykrywką (2 szt.), - zasilacz i kabel zasilający, - pokrowiec na aparat, - pendrive min. 32GB | warunek konieczny |  |
| 1.32 | Zasilanie: 100-240 V, 50-60 Hz, europejski typ wtyczki | warunek konieczny |  |
| 1.33 | Masa urządzenia: nie większa niż: 8 kg | warunek konieczny |  |
| 1.34 | Urządzenie musi posiadać certyfikat i oznakowanie CE | warunek konieczny |  |
| 1.35 | Dokumenty gwarancyjne w języku polskim | warunek konieczny |  |
| 2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia. | warunek konieczny |  |
| 3 | Gwarancja na spektrofotometr co najmniej 24 miesiące | Kryterium* | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |
| 4 | Gwarancja na źródło światła (lampę ksenonową) co najmniej 36 miesięcy | Kryterium* | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |
| 5 | Wykonawca zapewni szkolenie i wsparcie aplikacyjne obejmujące minimum 2-godzinne z obsługi sprzętu realizowane po instalacji sprzętu. | warunek konieczny |  |
| 6 | Oferowany spektrofotometr fabrycznie nowy | warunek konieczny |  |
| 7 | Instrukcja obsługi urządzenia w formie papierowej i elektronicznej w języku angielskim i polskim | warunek konieczny |  |
| 8 | Dostawa maksymalnie do 42 dni | Kryterium* | WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM |

Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona.

*UWAGA! KRYTERIUM „TERMIN DOSTAWY”, „OKRES GWARANCJI NA SPEKTROFOTOMETR” ORAZ „OKRES GWARANCJI NA ŹRÓDŁO ŚWIATŁA” WYKONAWCA WYPEŁNIA W FORMULARZU OFERTOWYM

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy