## Załącznik nr 1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-67/2023

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Zestaw składający się z analizatora elementarnego oraz autosamplera do prób ciekłych dla spektrometru stosunku izotopów stabilnych Thermo Delta V Advantage:

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Analizator elementarny dla spektrometru stosunku izotopów stabilnych Thermo Delta V Advantage |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2. | Autosampler do prób ciekłych zgodny z analizatorem z poz. 1 |  |  |  | 1 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie wartość brutto: |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator elementarny dla spektrometru stosunku izotopów stabilnych Thermo Delta V Advantage |  |  |
| 1.1 | Analizator może działać jako urządzenie peryferyjne spektrometru tj. umożliwia przygotowanie i zadanie próbki do zbadania stosunku izotopowego δ2H, δ18O (w wodzie); δ13C, δ15N (w próbkach stałych) za pomocą zewnętrznego spektrometru Thermo Delta V Advantage tj. posiada także wszystkie niezbędne do podłączenia do spektrometru (przez zestaw zaworów Thermo ConFlo IV w posiadaniu zamawiającego) akcesoria | warunek konieczny |  |
| 1.2 | Analizator pozwala na oznaczenie w próbce minimum: 1mg czystego wodoru, 20mg czystego węgla, 15mg czystego azotu oraz 6mg czystego tlenu | warunek konieczny |  |
| 1.3 | Analizator umożliwia analizę próbek o masie w zakresie min. 20µg-500mg | warunek konieczny |  |
| 1.4 | Precyzja minimalna: - zawartości pierwiastka (%) ≤ 0.2 - δ2H(‰) ≤ 1.0 - δ13C (‰) ≤ 0.1 - δ15N (‰) ≤ 0.15 - δ18O (‰) ≤ 0.3 | warunek konieczny | UWAGA: Kryterium oceny ofert |
| 1.5 | Posiada autosampler do próbek stałych, z min. 120 miejscami | warunek konieczny |  |
| 1.6 | Wymiana reaktorów/rur spalań możliwa jest bez użycia narzędzi | warunek konieczny |  |
| 1.7 | Możliwy jest pełny dostęp do reaktorów/rur spalań, tj. zarówno od góry jak i od dołu lub do całej rury z boku | warunek konieczny |  |
| 1.8 | Maksymalny czas analizy jednej próbki – 15 min | warunek konieczny |  |
| 1.9 | Analizator posiada mechanizm usuwania tła azotu w analizie δ18O oraz δ15N oraz tlenku węgla w analizie δ18O | warunek konieczny |  |
| 1.10 | Zmiana trybu analiz z OH do CN bez użycia narzędzi | warunek konieczny |  |
| 1.11 | Możliwość oznaczania C i N w próbach o stosunku C:N 7000:1 lub większym | warunek konieczny |  |
| 1.12 | Możliwość analizy próbek higroskopijnych | warunek konieczny |  |
| 1.13 | Układ do analiz CN zbudowany z 2 oddzielonych części (rury spalań oraz rury redukcyjnej) | warunek konieczny |  |
| 1.14 | Posiada oprogramowanie wewnętrzne umożliwiające automatyczne działanie aparatu oraz oprogramowanie sterujące, umożliwiające sterowanie aparatem, odczyt i eksport wyników | warunek konieczny |  |
| 1.15 | Materiały zużywalne do oznaczeń stosunku izotopowego wodoru w próbkach wody | warunek dodatkowy | UWAGA: Kryterium oceny ofert |
| 1.16 | Materiały zużywalne do oznaczeń stosunku izotopowego węgla w próbkach gleby | warunek dodatkowy | UWAGA: Kryterium oceny ofert |
| 2. | Autosampler do prób ciekłych zgodny z analizatorem z poz. 1 |  |  |
| 2.1 | Umożliwia automatyczne odpowietrzanie i płukanie strzykawki przed każdym nastrzykiem próbki ciekłej | warunek konieczny |  |
| 2.2 | Posiada min. 50 miejsc | warunek konieczny |  |
| 2.3 | Rozdzielczość dozowania prób ciekłych min. 0.5nl | warunek konieczny |  |
| 3. | Inne wymagania: |  |  |
| 3.1 | Gwarancja wykonawcy min. 12 miesięcy | warunek konieczny | UWAGA: Kryterium oceny ofert |
| 3.2 | Wykonawca przeprowadzi instalację oraz pierwsze uruchomienie urządzenia | warunek konieczny |  |
| 3.3 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie trwające minimum 8 godzin zegarowych z obsługi aparatu, konserwacji, wymiany materiałów zużywalnych, zmian konfiguracji sprzętu z OH na CN, oraz z obsługi oprogramowania sterującego w zakresie prowadzenia analizy, obróbki oraz eksportu wyników dla grupy min. 3 osób w dniu instalacji urządzenia | warunek konieczny |  |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności