Załącznik nr 2 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

- OFERTA

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 31 sierpnia 2018 r. w postępowaniu 
o zamówienie publiczne (znak: A-2401-31/2018) na Dostawę wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, składamy ofertę 
o treści odpowiadającej treści SIWZ:

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | NIP | REGON | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer tel i faksu, adres e:mailowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w siwz – za cenę :

Część I – Przenośny (ręczny) spektrometr hiperspektralny z bazą minerałów – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot | Ilość [szt] | Cena jednostkowa netto [PLN]* | Wartość netto [PLN]* | Stawka podatku VAT (%)* | Wartość podatku VAT [PLN]* | Wartość brutto [PLN]* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Przenośny (ręczny) spektrometr hiperspektralny z bazą minerałów – 1 szt. | - Nazwa:*…………………………..…. - Model*:………………………..…. - Producent *……………………… - Kraj i rok produkcji *…………… | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ŁĄCZNIE |  | --- | --- |  | --- |  |  |

(CENA OFERTY BRUTTO tj. WARTOSĆ BRUTTO OFERTY, zwana również wartością ceny całkowitej - stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ)

W pozycjach nr: *……………………. ww. tabeli obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego –  (*Wypełnić jeśli dotyczy)

Kryteria jakościowe: Oferowane przez Wykonawcę: - Rozszerzenie zakresu optycznego pomiaru (zakres spektralny) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty (maksymalnie 25 punktów) za zaoferowanie przez Wykonawcę rozszerzenia zakresu optycznego pomiaru (zakres spektralny) - Punkty liczone będą w następujący sposób: Rozszerzenie zakresu optycznego pomiaru; Punkty. do zakresu spektralnego 350 – 2700 nm*; 5 pkt.. do zakresu spektralnego 350 – 2900 nm*; 10 pkt.. do zakresu spektralnego 350 – 3100 nm*; 15 pkt.. do zakresu spektralnego 350 – 3300 nm*; 20 pkt.. do zakresu spektralnego 350 – 3500 nm*; 25 pkt.. UWAGA!!! *ZAZNACZYĆ PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ

- Zwiększenie powtarzalności pomiaru zakresu spektralnego do 0.05 nm Zamawiający przyzna dodatkowych 10 punktów za zaoferowanie przez Wykonawcę zwiększenia powtarzalności pomiaru zakresu spektralnego do 0.05 nm; - Punkty liczone będą w następujący sposób: zaoferowanie przez Wykonawcę zwiększenia powtarzalności pomiaru zakresu spektralnego do 0.05 nm; Punkty. TAK*; 10 pkt. NIE*; 0 pkt. UWAGA!!! *ZAZNACZYĆ PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ

c) Rozszerzenie gwarancji do 24 miesięcy Zamawiający przyzna dodatkowe 5 punktów za zaoferowanie przez Wykonawcę rozszerzenia gwarancji do 24 miesięcy - Punkty liczone będą w następujący sposób: Rozszerzenie gwarancji do 24 miesięcy; Punkty. TAK*; 5 pkt. NIE*; 0 pkt. UWAGA!!! *ZAZNACZYĆ PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ

Część II – Sekwenator nowej generacji (1 szt.)

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot | Ilość [szt] | Cena jednostkowa netto [PLN]* | Wartość netto [PLN]* | Stawka podatku VAT (%)* | Wartość podatku VAT [PLN]* | Wartość brutto [PLN]* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Sekwenator nowej generacji (1 szt.) | - Nazwa:*…………………………..…. - Model*:………………………..…. - Producent *……………………… - Kraj i rok produkcji *…………… | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ŁĄCZNIE |  | --- | --- |  | --- |  |  |

(CENA OFERTY BRUTTO tj. WARTOSĆ BRUTTO OFERTY, zwana również wartością ceny całkowitej - stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ)

W pozycjach nr: *……………………. ww. tabeli obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego –  (*Wypełnić jeśli dotyczy)

Kryteria jakościowe: Oferowane przez Wykonawcę: a) Analiza gotowych i zaprojektowanych paneli genowych z możliwością wykorzystania co najmniej 10Gb (10 miliardów par zasad) przepustowości. Oceniana będzie przepustowość (ilość par zasad) w analizie gotowych i zaprojektowanych paneli genowych, im większa tym większa liczba punktów (maksymalnie 20). - Punkty liczone będą w następujący sposób: Analiza gotowych i zaprojektowanych paneli genowych; Punkty. Zaproponowanie przez Wykonawcę analizy gotowych i zaprojektowanych paneli genowych z możliwością wykorzystania od > 10Gb do 13Gb (>10-13 miliardów par zasad) przepustowości*; 10 pkt.. Zaproponowanie przez Wykonawcę analizy gotowych i zaprojektowanych paneli genowych z możliwością wykorzystania >13 Gb (>13 miliardów par zasad) przepustowości*; 20 pkt.. UWAGA!!! *ZAZNACZYĆ PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ

b) Rozszerzenie gwarancji do 24 miesięcy Zamawiający przyzna dodatkowe 20 punktów za zaoferowanie przez Wykonawcę rozszerzenia gwarancji do 24 miesięcy - Punkty liczone będą w następujący sposób: Rozszerzenie gwarancji do 24 miesięcy; Punkty. TAK*; 20 pkt. NIE*; 0 pkt. UWAGA!!! *ZAZNACZYĆ PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ

Część III – Zestaw wspomagający sekwencjonowanie nowej generacji, w tym: fluorymetr, blok magnetyczny, UPS, mysz – (1 szt.)

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot | Ilość [szt] | Cena jednostkowa netto [PLN]* | Wartość netto [PLN]* | Stawka podatku VAT (%)* | Wartość podatku VAT [PLN]* | Wartość brutto [PLN]* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F= D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Zestaw wspomagający sekwencjonowanie nowej generacji, w tym: fluorymetr, blok magnetyczny, UPS, mysz – (1 szt.) | - Nazwa:*……………………..…. - Model*:……………………..…. - Producent *……………………… - Kraj i rok produkcji *………… | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ŁĄCZNIE |  | --- | --- |  | --- |  |  |

(CENA OFERTY BRUTTO tj. WARTOSĆ BRUTTO OFERTY, zwana również wartością ceny całkowitej - stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ)

W pozycjach nr: *……………………. ww. tabeli obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, leży po stronie Zamawiającego –  (*Wypełnić jeśli dotyczy)

Kryteria jakościowe: Oferowane przez Wykonawcę: a) Czułość pomiaru fluorymetru. Oceniana czułość pomiaru fluorymetru, im mniejsza wartość pg/µl dsDNA tym większa liczba punktów. - Punkty liczone będą w następujący sposób: Analiza gotowych i zaprojektowanych paneli genowych; Punkty. Zaproponowanie przez Wykonawcę czułości pomiaru fluorymetru od 11 do 19 pg/µl dsDNA; 20 pkt.. Zaproponowanie przez Wykonawcę czułości pomiaru fluorymetru <11 pg/µl dsDNA; 40 pkt.. UWAGA!!! *ZAZNACZYĆ PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych uwag 
i zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia na okres wskazany 
w siwz.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

6. Czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w SIWZ.

7. Oświadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń; w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę konsorcjum lub inną równoważną umowę, zgodnie z treścią SIWZ (dotyczy Wykonawców wspólnie składających ofertę).

9. Oświadczam, że wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

10. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy konieczne jest, aby Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert w danym postępowaniu zastrzegł, że konkretne informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie mogą zostać udostępnione jak również wykazał, iż informacje te rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Nie wykazanie, iż informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkować będzie ujawnieniem tych informacji.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……………………..……………………….......................

- ……………………..……………………….......................

- ……………………..……………………….......................

- ……………………..……………………….......................

12. Oferta została złożona na ........ stronach.

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres: ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………… tel./fax. ………………………………………………

……………………………….., dnia: …………………..2018r.

…………………………………………………………………………….

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

NALEŻY PRZEKAZAĆ ZAMAWIAJACEMU  W  CIĄGU  3 DNI OD DNIA PRZEKAZANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH  MOWA  W  ART.  86 UST. 5 USTAWY PZP

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | NIP | REGON | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer tel i faksu, adres e:mailowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-31/2018, prowadzonego przez Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

przedkładam informację, w trybie art. 24 ust. 11 ustawy PZP o tym, że na dzień składania ofert:

 nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP; *

 należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. *

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy): …………………………………………

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy): …………………………………………

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy): …………………………………………

- ……

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia (należy wymienić dowody i je załączyć):

………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

*Skreślić niewłaściwe

UWAGA!

a) Wykonawca przekazuje dokument Zamawiającemu bez wzywania

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie powinien złożyć każdy z tych Wykonawców

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | NIP | REGON | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer tel i faksu, adres e:mailowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie A-2401-31/2018, prowadzonego przez Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oświadczam, co następuje:

      - Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i w świetle powyższego nie podlegam wykluczeniu;

w przypadku wydania ww. wyroku lub decyzji

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że  dokonałem płatności należnych podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarłem wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

2) Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3)  Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

Załącznik nr 6A do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI I :

| Lp. | PARAMETR: |  | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przenośny (ręczny) spektrometr hiperspektralny z bazą minerałów Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  | ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE PARAMERTRY PRZEZ SIEBIE OFEROWANE: |  |
| 1 | Ręczny spektrometr terenowy - 1 sztuka |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Wysokorozdzielczy mierzący w zakresie optycznym: zakres spektralny minimum 350-2500 nm UWAGA! Kryterium oceny ofert |  | Warunek konieczny | UWAGA! Kryterium oceny ofert | Odrzucenie oferty |
| 3. | Liczba kanałów: > 1000 |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | Rozdzielczość spektralna (co najmniej 3 nm @ 700 nm; co najmniej 10 nm @ 1400 - 2500 nm) |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 5. | Występowanie szumów nie większe niż: • VNIR—9,000:1 @ 700 nm • SWIR 1—9,000:1 @ 1400 nm • SWIR 2—4,000:1 @ 2100 nm |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 6. | Powtarzalność pomiaru zakresu spektralnego: nie gorsza niż 0.1 nm UWAGA! Kryterium oceny ofert |  | Warunek konieczny | UWAGA! Kryterium oceny ofert | Odrzucenie oferty |
| 7. | Detektory: - zakres VNIR (350-1000 nm): fotodioda krzemowa min. 512 elementów (pojedynczych diod) - zakres SWIR1 (1001-1800 nm) i SWIR 2 (1801-2500 nm detektory: składające się z wklęsłej siatki holograficznej oraz detektora InGaAs chłodzonego termoelektrycznie). |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 8. | Sterowanie pracą urządzenia bezpośrednio z wbudowanego ekranu |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 9. | Czas pracy urządzenia minimum 10 godzin |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 10. | Zdolność zapisu minimum 1000 pomiarów spektralnych |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 11. | Możliwość pomiaru przez jedną osobę |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 12. | Waga spektrometru gotowego do pracy (z bateriami, maks. 2,5 kg) |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 13 | Dedykowane Oprogramowanie do akwizycji, obsługi/modelowania i analizowanych danych (3 licencje), kompatybilne z systemem Windows (posiadanym przez Zamawiającego), umożliwiające obróbkę danych spektralnych wraz z podstawowymi operacjami matematycznymi na widmach, konwertowanie do formatów SPC, ASCII oraz możliwość eksportu do formatu graficznego |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 14 | Spektrometr musi posiadać wbudowaną bazę minerałów pozwalającą na analizę jakościową od razu po pomiarze. Baza musi zawierać co najmniej 130 minerałów. |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 15. | Akcesoria: - baterie zapewniające pracę przez minimum 10 godzin, - panel kalibracyjny (wzorzec bieli), - ładowarka, - adapter samochodowy. |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 16. | Szkolenie dla 4 osób z obsługi spektrometru w siedzibie zamawiającego. |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 17. | Gwarancja: minimum 12 miesięcy UWAGA! Kryterium oceny ofert |  | Warunek konieczny | UWAGA! Kryterium oceny ofert | Odrzucenie oferty |
| 18. | Czas reakcji serwisu w czasie obowiązywania gwarancji: maksymalnie 72 godziny |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 19 | Producent musi posiadać deklaracje CE oferowanego spektrometru. |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |
| 20. | Oferta powinna obejmować dostawę na warunkach DDP oraz instalację i uruchomienie. |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2018 r.

……………………………………………………………………………

Załącznik nr 6B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: |  | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekwenator nowej generacji (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  | ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE PARAMERTRY PRZEZ SIEBIE OFEROWANE: |  |  |
| 1. | Wysokoprzepustowy sekwenator DNA do masowego równoległego sekwencjonowania DNA w konfiguracji umożliwiającej: |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 1.1 | Analizę bibliotek poprzez masowe równoległe sekwencjonowanie bez stosowania emulsyjnego PCR w trybie pojedynczego odczytu oraz sparowanych końców |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 1.2 | Analizę gotowych i zaprojektowanych paneli genowych z możliwością wykorzystania co najmniej 10 Gb (10 miliardów par zasad) przepustowości |  | Warunek konieczny | UWAGA! Kryterium oceny ofert | Odrzucenie oferty |  |
| 1.3 | Sekwencjonowanie de novo w trybie sparowanych końców |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 1.4 | Sekwencjonowanie de novo i resekwencjonowanie bibliotek DNA przygotowanych bez stosowania mechanicznej fragmentacji DNA |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 2. | Metoda sekwencjonowania: |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 2.1 | Sekwencjonowanie poprzez syntezę |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 2.2 | W pełni zautomatyzowane cykle amplifikacji i sekwencjonowania, sekwencjonowanie w trybie sparowanych końców nie wymagające fizycznej zmiany orientacji komórki przepływowej |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 3. | Zakres zastosowania urządzenia: |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 3.1 | Analiza metagenomiczna |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 3.2 | Sekwencjonowanie de novo małych genomów (mikroorganizmów) |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 3.3 | Resekwencjonowanie całego genomu mikroorganizmów |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 3.4 | Sekwencjonowanie amplikonów |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 4. | Zakres wykorzystania wyników resekwencjonowania |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 4.1 | Mapowanie danych na referencyjnym genomie |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 4.2 | Wyszukiwanie wariancji liczby kopii genu |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 4.3 | Wyszukiwanie inwersji, mutacji punktowych, delecji |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 4.4 | Importowanie danych z systemu do programów do analizy i wizualizacji danych |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 5. | Długość odczytu |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 5.1 | Zmienna z możliwością dostosowania jej do wybranej aplikacji |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 5.2 | W zakresie od 36 do 2x <250 par zasad |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 6. | Ilość materiału wejściowego |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 6.1 | W zakresie od 1 do 50 ng |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 7. | Możliwość łączenia wielu próbek w jednej reakcji sekwencjonowania |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 7.1 | Mieszanie próbek dzięki zastosowaniu etykiet multipleksujących (barkodów) w ilości minimum 48 |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 8. | Jakość odczytu |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 8.1 | Na poziomie Q30 (maksymalnie 1 błąd na 1000 par zasad) dla co najmniej 70% odczytów |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 9. | Pozostałe wymagane cechy |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 9.1 | Posiadanie zintegrowanych modułów do amplifikacji, odczytu sekwencji oraz analizy danych |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 9.2 | Zautomatyzowana, niewymagająca ingerencji użytkownika aparatu, izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (komórka przepływowa), prowadząca do wytworzenia macierzy klastrów |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 10. | Komputer sterujący |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 10.1 | Zintegrowany |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 10.2 | Kompletny, dedykowany i zoptymalizowany do obsługi analizatora |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 10.3 | Z wbudowanym ekranem dotykowym |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 10.4 | Z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem analizatora, co najmniej 16 GB RAM, co najmniej 750 GB HDD |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 11. | Oprogramowanie do analizy uzyskanych wyników |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 11.1 | Dostępne funkcje – co najmniej: base calling, alignment, variant calling |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 11.2 | W języku polskim lub angielskim |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 11.3 | Licencja dożywotnia |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 12. | Wielkość i zasilanie urządzenia |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 12.1 | Urządzenie nastołowe |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 12.2 | Nie wymaga podłączenia do wody, próżni, gazów technicznych ani medycznych |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 12.3 | 230V, 50Hz |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 13. | Instalacja i serwis |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 13.1 | Aparat instalowany i serwisowany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 13.2 | Gwarancja co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń |  | Warunek konieczny | UWAGA! Kryterium oceny ofert | Odrzucenie oferty |  |
| 13.3 | Czas reakcji serwisu w przypadku awarii: - do 5 dni roboczych – odpowiedź mailowa lub telefoniczna z uwzględnieniem zdalnej diagnozy - do 30 dni – czas naprawy urządzenia |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 13.4 | Zestaw instalacyjny wraz z procedurą walidacyjną |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 13.5 | Zestaw instalacyjny niezbędny do przeprowadzenia reakcji testowej |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 14. | UPS |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 14.1 | UPS umożliwiający podłączenie wysokoprzepustowego sekwenatora DNA do masowego równoległego sekwencjonowania DNA (sekwenatora nowej generacji) |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 14.2 | Moc: 865W |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 14.3 | Gniazda wyjściowe: 10x IEC320 C13 |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 14.4 | Czas przełączania 10 ms |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 14.5 | Czas podtrzymania zasilania systemu do sekwencjonowania (średni) - 10 min |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 14.6 | Typ: Wolnostojący |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 14.7 | Sygnalizacja dźwiękowa stanów alarmowych |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 15. | Dostarczone dokumenty |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 15.1 | Deklaracja zgodności CE |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 15.2 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 16. | Szkolenia |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Instalacyjne obejmujące co najmniej montaż, uruchomienie i wykonanie oznaczenia WGS (whole genome sequencing) próbki DNA izolatu bakteryjnego |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 16.2 | Aplikacyjne, obejmujące co najmniej szlak wykonania bibliotek, metagenomikę i sekwencjonowanie małych genomów, w tym wykonanie oznaczenia WGS (whole genome sequencing) próbki DNA izolatu grzybowego, oraz analizę metagenomiczną zbiorowisk grzybów na podstawie ITS1 |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 16.3 | Praktyczne i teoretyczne w siedzibie użytkownika |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 16.4 | Trwające co najmniej 3 dni (24 godziny) |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 16.5 | Dla co najmniej 5 uczestników, udokumentowane zaświadczeniem o udziale w szkoleniu |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2018 r.

………………………………………………………………………………

Załącznik nr 6C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III :

| Lp. | PARAMETR: |  | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: |  | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw wspomagający sekwencjonowanie nowej generacji, w tym: fluorymetr, blok magnetyczny, UPS, mysz – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  | ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE PARAMERTRY PRZEZ SIEBIE OFEROWANE: |  |  |
| 1. | Fluorymetr do oceny jakości próbek DNA przeznaczonych do sekwencjonowania |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Mikrofluorymetr z fluorescencyjną metodą detekcji |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Wyposażony w co najmniej dwa kanały detekcji w zakresach minimum: 510-580nm oraz 660-720nm |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Czułość pomiaru: minimum 20 pg/µl dsDNA |  | Warunek konieczny | UWAGA! Kryterium oceny ofert |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Naczynie pomiarowe: probówki |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Blok magnetyczny do oczyszczania próbek DNA do sekwencjonowania |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Separator magnetyczny do oczyszczania bibliotek |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Statyw magnetyczny przeznaczony do pracy z płytkami 96-dołkowymi (zamawiający posiada płytki 96-dołkowe) |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Kompatybilność z zestawami do przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania NGS |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | Komora do pracy sterylnej do przygotowywania reakcji sekwencjonowania |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Komora do czystej pracy z próbkami DNA |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Komora nastołowa |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Ściany boczne i frontowa wykonane ze szkła |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | Ściana tylna oraz blat roboczy wykonane ze stali nierdzewnej |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | Wyposażona w otwartą lampę UV zainstalowaną w górnej części komory |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | Wyposażona w cyfrowy timer kontrolujący czas naświetlania w zakresie od 1 minuty do 24 godzin lub tryb pracy ciągłej |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.7 | Wyposażona w lampę światła białego, która zapewnia właściwe oświetlenie powierzchni roboczej |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.8 | Wyposażona w potrójne gniazdo elektryczne |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.9 | Automatyczne wyłączenie lampy UV po otwarciu komory |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.10 | Wymiary obszaru roboczego co najmniej: 1200 x 520 mm (+/- 50mm) |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.11 | Wymiary zewnętrzne komory nie więcej niż: 1200x550x550 (+/-50mm) |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.12 | Mobilna podstawa z półką przeznaczona dla oferowanej komory pracy sterylnej |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | Mini-wirówka do zwirowania płytek do sekwencjonowania |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 4.1 | Mini-wirówka do szybkiego zwirowania próbek w 96-dołkowych płytkach PCR lub płytkach typu deepwell |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 4.2 | Wirówka do jednoczesnego wirowania czterech 96-dołkowych płytek PCR lub dwóch płytek typu deepwell |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 4.3 | Przycisk pracy krótkotrwałej |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 4.4 | Automatyczne otwarcie pokrywy po zakończeniu pracy |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 4.5 | Szybkość minimum od 500 obrotów/minutę do 2000 obrotów/minutę |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 4.6 | Wyposażona w timer |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 4.7 | Wymiary nie większe niż: 360x330x170mm (+/- 20mm) |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5. | Zamrażarka do przechowywania wzorców i odczynników do sekwencjonowania |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.1 | Drzwi pełne |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.2 | Pojemność całkowita (brutto): co najmniej 310 l |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.3 | Pojemność użytkowa: co najmniej 280 l |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.4 | Zakres temperatury: co najmniej od -9 do -30 °C |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.5 | Wyposażona w co najmniej 8 szuflad |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.6 | Wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.7 | Wyposażona w zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.8 | Drzwi samoczynnie zamykane |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.9 | Wyposażona w zamek |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.10 | Sygnał w czasie awarii: optyczny i akustyczny |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.11 | Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) nie większe niż: 600x600x1850mm (+/- 20mm) |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 6. | Zestaw pipet do przygotowywania próbek i odczynników do sekwencjonowania (14 sztuk – po 2 sztuki pipet z każdego zakresu nastawnego) |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 6.1 | Pipety automatyczne jednokanałowe nastawne w zakresie objętości: - 0,1-2,5 µl (2 szt.) - 0,5-10 µl (2 szt.) - 2-20 µl (2 szt.) - 10-100 µl (2 szt.) - 20-200 µl (2 szt.) - 30- 300 µl (2 szt.) - 100-1000 µl (2 szt.) |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 6.2 | Pipety autoklawowalne w całości |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 6.3 | Pipety wyposażone w dodatkowe haczykowate zakrzywienie na nasadę palca wskazującego ułatwiające osadzenie pipety w dłoni |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 6.4 | Pipety posiadające system amortyzujący część dolną pipety dla ochrony i lepszego dopasowania końcówek |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 6.5 | Pipety posiadające trwale naniesione numery seryjne |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6 | Pipety posiadające barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 6.7 | Pipety dostarczone z trzema statywami karuzelowymi co najmniej 6-cio miejscowymi |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 6.8 | Pipety dostarczone z po co najmniej 100 szt. końcówek w oddzielnych pudełkach do każdej z pipet |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 7. | Zestaw odczynników startowych dedykowanych do sekwencjonowania nowej generacji |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 7.1 | Kompletny zestaw dedykowanych odczynników do tworzenia bibliotek do sekwencjonowania NGS z enzymatyczną fragmentacją materiału do przygotowania 96 prób, dedykowany do badania małych genomów i amplikonów, o wymaganej ilość wejściowego DNA – 1 ng, z możliwością multipleksowania w jednej probówce wielu znakowanych próbek |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 7.2 | Zestaw dedykowanych odczynników do znakowania DNA przy tworzeniu bibliotek do sekwencjonowania NGS umożliwiający multipleksowanie próbek w jednej probówce, minimalna liczba znaczników: 96, minimalna liczba analiz: 384 |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 7.3 | Płytka fiksująca do wspomagania poprawnego wykorzystania odczynników do przygotowywania bibliotek i znakowania DNA przy tworzeniu bibliotek, kompatybilna z zaoferowanym zestawem do przygotowywania bibliotek i zestawem do znakowania DNA przy przygotowywaniu bibliotek |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 7.4 | Zestaw dedykowanych odczynników do sekwencjonowania, obejmujący komplet odczynników oraz płytkę do sekwencjonowania, umożliwiający uzyskanie odczytu 2 x 250 pz |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 8. | Mysz i klawiatura |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 8.1 | Mysz: bezprzewodowa, USB, laserowa, 4000 CPI, 7 przycisków, 2 rolki przewijania, kabel Micro-USB do ładownia akumulatorków, możliwość pracy podczas ładowania. |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 8.2 | Klawiatura: bezprzewodowa, 2,4 GHz, USB (nanoodbiornik), Klawisze - cicha praca, małym skokiem, multimedialne, funkcyjne, wyłącznik na przednim panelu klawiatury. |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 9. | UPS |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 9.1 | Moc: 865W |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 9.2 | Gniazda wyjściowe: 10x IEC320 C13 |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 9.3 | Czas przełączania 10 ms |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 9.4 | Czas podtrzymania zasilania systemu do sekwencjonowania (średni) - 10 min |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 9.5 | Typ: Wolnostojący |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 9.6 | Sygnalizacja dźwiękowa stanów alarmowych |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 10. | Instalacja i serwis |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 10.1 | Gwarancja (pozycje 1-6) co najmniej 12 miesięcy Gwarancja (pozycja 7) – co najmniej 3 miesiące od daty dostawy Gwarancja (pozycje 8, 9) – co najmniej 24 miesiące |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 11. | Dostarczone dokumenty |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 11.1 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 12. | Szkolenie |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Instalacyjne obejmujące co najmniej montaż, uruchomienie i przeszkolenie z obsługi urządzeń wchodzących w skład zestawu wspomagającego sekwencjonowanie nowej generacji |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 12.2 | Dla co najmniej 5 uczestników, udokumentowane zaświadczeniem o udziale w szkoleniu |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2018 r.

…………………………………………………………………………