## Załącznik nr 1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-14/2022

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Komora klimatyczna – 1 sztuka

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Komora klimatyczna |  |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora wyposażona w wymuszony obieg powietrza | Warunek konieczny |  |
| 1.1 | Wyposażona w komorę o pojemności użytkowej co najmniej 100 litrów UWAGA: Kryterium oceny ofert | Warunek konieczny |  |
| 1.2 | Wyposażona w mikroprocesorowy sterownik typu PID | Warunek konieczny |  |
| 1.3 | Wyposażona w sterownik elektroniczny, charakteryzujący się: - czytelnym, kolorowym wyświetlaczem dotykowym, o rozmiarze co najmniej 7 cali - komunikacją i transferem danych przez: LAN, USB, WiFi - wielosegmentowym profil czasowo-temperaturowy - podglądem danych pomiarowych w postaci tabeli i wykresu - sygnalizacją wizualną i dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury - funkcją Administratora umożliwiająca zarządzanie kontami użytkowników - kontrolą dostępu przez logowanie zabezpieczone hasłem - pamięcią wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów - rejestrem zdarzeń z obsługą wiadomości Użytkownika - paskiem alarmowym (szybka wizualna informacja o statusie urządzenia) - możliwością zapisania notatki w pamięci urządzenia | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | Komora umożliwiająca pracę w zakresie temperatur co najmniej od 0°C do 60°C | Warunek konieczny |  |
| 1.5 | Komora umożliwiająca regulację temperatury z dokładnością do co najmniej 0,1 °C | Warunek konieczny |  |
| 1.6 | Komora zapewniająca jednorodność temperatury w 25°C i 60%rH co najmniej +/-2,0 °C | Warunek konieczny |  |
| 1.7 | Komora umożliwiająca regulację zakresu wilgotności względnej co najmniej od 30 do 90 % | Warunek konieczny |  |
| 1.8 | Komora umożliwiająca regulację wilgotności z dokładnością do co najmniej 1,0 % | Warunek konieczny |  |
| 1.9 | Komora zapewniająca jednorodność wilgotności w 25°C i 60%rH co najmniej 5,0 %rH | Warunek konieczny |  |
| 1.10 | Ochrona nadtemperaturowa co najmniej klasy 3.3 zgodnie z DIN 12880 | Warunek konieczny |  |
| 1.11 | Komora wyposażona w podwójne drzwi (zewnętrzne pełne, wewnętrzne szklane) | Warunek konieczny |  |
| 1.12 | Komora wykonana ze kwasoodpornej stali nierdzewnej, zg. z DIN 1.4301 | Warunek konieczny |  |
| 1.13 | Obudowa komory wykonana z blachy malowanej proszkowo | Warunek konieczny |  |
| 1.14 | Wymiary zewnętrzne co najwyżej: Szerokość: 700 mm Głębokość: 1000 mm | Warunek konieczny |  |
| 1.15 | Wymiary komory roboczej co najmniej: 460 mm x 500 mm x 430 mm | Warunek konieczny |  |
| 1.16 | Wyposażona w co najmniej 2 półki | Warunek konieczny |  |
| 1.17 | Półki o maksymalny obciążeniu co najmniej 10 kg (+/- 1 kg) | Warunek konieczny |  |
| 1.18 | Waga urządzenia co najwyżej 90 kg (+/- 5 kg) | Warunek konieczny |  |
| 1.19 | Czynnik chłodniczy R1234ze / GWP=1 | Warunek konieczny |  |
| 1.20 | Moc znamionowa urządzenia co najwyżej 1350 W | Warunek konieczny |  |
| 2 | Pozostałe wymagania: |  |  |
| 2.1 | Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim – po dwa egzemplarze w dla Zamawiającego | Warunek konieczny |  |
| 2.2 | Dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i przetestowanie zestawu w siedzibie Zamawiającego | Warunek konieczny |  |
| 2.3 | Przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 2 osób w zakresie instalacji, obsługi i użytkowania przedmiotu zamówienia | Warunek konieczny |  |
| 2.4 | Gwarancja: min. 24 miesiące gwarancji producenta UWAGA: Kryterium oceny ofert | Warunek konieczny |  |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.

# Załącznik nr 2 do SWZ

znak sprawy: A-2401-14/2022

.................................. dnia .......................

FORMULARZ OFERTOWY

- Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

- NIP wykonawcy: ………………………………………………………………………………………

- REGON wykonawcy: …………………………………………………………………………………

- KRS wykonawcy (o ile posiada): ………………………………………………………………………

- Dane osoby upoważnionej do kontaktów: ………………………………………………………………

- Adres wykonawcy (ulica, miejscowość, kod pocztowy, poczta): ………………………………………

- Telefon: ……………………………………

- Faks: ………………………………………

- Adres e-mail: ……………………………

- Adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych zawierającej informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania) ……………………………………………………………………………….

- Rodzaj wykonawcy (właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe wykreślić):

mikroprzedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

Uwaga: w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać powyższe dane dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum.

przystępując do prowadzonego przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa komory klimatycznej dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”, składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i:

- Oświadczamy, że zapoznałem (zapoznaliśmy się) z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę (nie wnosimy) do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie oraz w załączonym Kosztorysie ofertowym:

Komora klimatyczna – 1 sztuka

| Cena brutto …………………………….zł W tym stawka VAT … % | Słownie: ………………………………………………………………… |
| --- | --- |

UWAGA: należy podać stawkę podatku VAT oraz cenę brutto zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.

- Oświadczamy, że w ww. cenie uwzględniliśmy wszelkie koszty niezbędne do pełnej i terminowej realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Kosztorysie ofertowym i wzorze umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 09.08.2022 r.

Na potwierdzenie powyższego wniesiono wadium w wysokości……………….PLN w formie………………...

Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr………………………………………………………………….

- Oświadczam/y, że w razie wybrania mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym projektowane postanowienia umowne, w tym akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.

- Oświadczam/y o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, i których dane zostały przekazane Zamawiającemu w ramach zamówienia

- Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................ do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne**.

W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom**

| Lp. | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy | Nazwa/firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam (y), że wybór oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:

    - Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego**:

……………………..……………………………………………………………………………………

    - Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT**:

……………..………………………………………………………………………………………

    - Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie**:

……………..………………………………………………………………………………………

- Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

1) Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ;

2) Oświadczenie JEDZ;

3) ……………………………………………………………………………………….……………

4) ……………………………………………………………………………………….……………

5) ……………………………………………………………………………………….……………

* Niepotrzebne skreślić.

Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt 10 druku oferty.

** jeżeli dotyczy

***Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.

## Załącznik nr 3 do SWZ

znak sprawy: A-2401-14/2022

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa komory klimatycznej dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym w niniejszym postępowaniu oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

□*są aktualne

□*nie są aktualne

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Załącznik nr 4 do SWZ

znak sprawy: A-2401-14/2022

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wykonawca (nazwa/ imię i nazwisko; adres)

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Oświadczam, że:

□* Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu;

□* Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275)  z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu, tj.:

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

(rozszerzyć w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).