## Załącznik nr 1 do SWZ

znak sprawy: A-2401-9/2023

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Maszyna wytrzymałościowa umożliwiająca badanie wytrzymałości mechanicznej modelowych agregatów glebowych – 1 komplet:

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru |  |  | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa producenta zaproponowanego towaru | Nr katalogowy zaproponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Maszyna wytrzymałościowa umożliwiająca badanie wytrzymałości mechanicznej modelowych agregatów glebowych |  |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Maszyna umożliwiająca badanie wytrzymałości mechanicznej modelowych agregatów glebowych. | Warunek konieczny |  |
| 1.1 | Konstrukcja stołowa oparta na dwukolumnowej ramie wyposażonej w dwie prowadnice. | Warunek konieczny |  |
| 1.2 | Wytrzymałość ramy nie mniejsza niż 5kN. | Warunek konieczny |  |
| 1.3 | Możliwość konfiguracji głowic w zakresie od minimum 5 N do 5 kN | Warunek konieczny |  |
| 1.4 | Maksymalny skok poprzeczki nie mniejszy niż 950 mm. | Warunek konieczny |  |
| 1.5 | Pionowa przestrzeń robocza nie mniejsza niż 800 mm. | Warunek konieczny |  |
| 1.6 | Maksymalna pozioma przestrzeń robocza nie mniejsza niż 400 mm. | Warunek konieczny |  |
| 1.7 | Prędkość minimalna nie większa niż 0,001 mm/min. | Warunek konieczny |  |
| 1.8 | Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 1400 mm/min. | Warunek konieczny |  |
| 1.9 | Powtarzalność pozycjonowania belki pomiarowej minimum 0,004 mm. | Warunek konieczny |  |
| 1.10 | Rozdzielczość kontroli położenia w pełnym zakresie drogi co najmniej 0,05 µm. | Warunek konieczny |  |
| 1.11 | Dokładność sterowania prędkością co najmniej 0,1% wartości ustawionej, w pełnym zakresie prędkości. | Warunek konieczny |  |
| 1.12 | Szybkość rejestracji mierzonych wartości (częstotliwość próbkowania) dla wszystkich kanałów pomiarowych nie mniejsza niż 5 kHz. UWAGA! Kryterium oceny ofert | Warunek konieczny |  |
| 1.13 | Panel operatorski z podstawowymi przyciskami sterującymi, wskaźnikami statusu testu i maszyny oraz przyciskiem bezpieczeństwa. | Warunek konieczny |  |
| 1.14 | Zasilanie sieciowe, jednofazowe. | Warunek konieczny |  |
| 2.0 | Głowice pomiarowe – (łącznie 3 szt.) | Warunek konieczny |  |
| 2.1 | Automatyczne rozpoznanie i kalibracja głowicy przez maszynę. | Warunek konieczny |  |
| 2.2 | Głowica pomiarowa siły 1000 N – 1 szt. | Warunek konieczny |  |
| 2.3 | Głowica 1000N w połączeniu z elektroniką kontrolno-pomiarową spełnia wymogi EN ISO 7500-1 (dokładność, błąd rozrzutu, błąd histerezy, błąd wskazania zera, rozdzielczość) w zakresie od co najmniej 10 N w klasie dokładności 0,5. | Warunek konieczny |  |
| 2.4 | Głowica pomiarowa siły 100 N. – 1 szt. | Warunek konieczny |  |
| 2.5 | Głowica 100N w połączeniu z elektroniką kontrolno-pomiarową spełnia wymogi EN ISO 7500-1 (dokładność, błąd rozrzutu, błąd histerezy, błąd wskazania zera, rozdzielczość) w zakresie od co najmniej 1 N w klasie dokładności 0,5. | Warunek konieczny |  |
| 2.6 | Głowica 10 N wyposażona w mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem. – 1 szt. | Warunek konieczny |  |
| 2.7 | Głowica 10N w połączeniu z elektroniką kontrolno-pomiarową spełnia wymogi EN ISO 7500-1 (dokładność, błąd rozrzutu, błąd histerezy, błąd wskazania zera, rozdzielczość) w zakresie od co najmniej 0,25 N w klasie dokładności 0,5. | Warunek konieczny |  |
| 2.8 | Możliwość tarowania do minimum 50% siły nominalnej przy zachowaniu nominalnego obciążenia. | Warunek konieczny |  |
| 2.9 | Odporność na przeciążenia osiowe nie mniejsza niż 150% wartości siły nominalnej. | Warunek konieczny |  |
| 2.10 | Zakres pracy w zakresie temperatur minimum od 0 do 50°C. | Warunek konieczny |  |
| 3.0 | Zestaw płyt ściskających | Warunek konieczny |  |
| 3.1 | Stalowe lub aluminiowe, dostosowane do zakresu pomiarowego. | Warunek konieczny |  |
| 3.2 | Średnica płyt stalowych nie mniejsza niż 100 mm. | Warunek konieczny |  |
| 3.3 | Średnica płyt aluminiowych nie mniejsza niż 55 mm. | Warunek konieczny |  |
| 4.0 | Uchwyty mechaniczne | Warunek konieczny |  |
| 4.1 | Para uchwytów mechanicznych o powierzchni chwytowej co najmniej 15 x 15 mm (szerokość x wysokość). | Warunek konieczny |  |
| 4.2 | Maksymalne obciążenie co najmniej 100 N. | Warunek konieczny |  |
| 4.3 | Możliwość mocowania komponentów o grubości do co najmniej 8 mm. | Warunek konieczny |  |
| 5.0 | Oprogramowanie | Warunek konieczny |  |
| 5.1 | Dostępne w języku polskim lub angielskim. | Warunek konieczny |  |
| 5.2 | Zainstalowane na komputerze dostarczanym wraz z aparaturą. | Warunek konieczny |  |
| 5.3 | Umożliwiające stałą rejestrację pracy maszyny, kontrolę wszystkich komponentów systemu, podające informacje o błędach, monitorujące w czasie parametry testu. | Warunek konieczny |  |
| 5.4 | Umożliwiające tworzenie wykresów (przedstawiających co najmniej kanały siły, drogi, czasu) oraz tabel (zawierających wyniki i statystykę). | Warunek konieczny |  |
| 5.5 | Umożliwiające kreślenie krzywych pomiarowych w czasie rzeczywistym pomiaru z automatycznym skalowaniem osi oraz wyborem jednostek. | Warunek konieczny |  |
| 5.6 | Umożliwiające edycję oraz eksport wyników do ASCII, PDF, oraz programów Ms Excel i Ms Word. | Warunek konieczny |  |
| 5.7 | Zawierające pakiet metod testowych wraz z pre-definiowanymi modułami do wykonywania testów m.in.: ściskania, rozciągania, zginania, tarcia. | Warunek konieczny |  |
| 5.8 | Umożliwiające tworzenie własnych metod testowych na podstawie listy wstępnie zdefiniowanych zmiennych. | Warunek konieczny |  |
| 5.9 | Umożliwiające analizę statystyczną wyników, w tym m.in. wyznaczenie: średniej, odchylenia standardowego, mediany, poziomu ufności. | Warunek konieczny |  |
| 5.10 | Pozwalające na wykonywanie zaawansowanych obliczeń i operacji na otrzymanych danych oraz wyznaczenie stosunku siły do przemieszczenia, współczynnika tarcia, modułu Younga, uśredniania, maksimów i minimów oraz wprowadzania wzorów i obliczeń użytkownika. | Warunek konieczny |  |
| 5.11 | Umożliwiające selekcję wyników i analizę poszczególnych punktów pomiaru, wyznaczenie siły maksymalnej, siły przy zniszczeniu, wydłużenia przy zniszczeniu, wydłużenia przy maksymalnej sile. | Warunek konieczny |  |
| 5.12 | Umożliwiające rejestrację filmu wideo z przebiegu testu, zsynchronizowaną z danymi pomiarowymi, a także możliwość podłączenia elektronicznych przyrządów do mierzenia wymiarów próbki | Warunek konieczny |  |
| 5.13 | Umożliwiające określenie praw dla poszczególnych użytkowników oraz zablokowania niektórych funkcji oprogramowania. | Warunek konieczny |  |
| 6.0 | Wysoko wydajna jednostka PC | Warunek konieczny |  |
| 6.1 | Procesor taktowany zegarem co najmniej 3 GHz, pamięci cache 18 MB lub równoważny procesor klasy x64 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min. 1660 pkt. (na dzień 24.01.2023 r.) w teście BAPCo CrossMark Desktop CPU Charts (ttps://results.bapco.com/charts/facet/CrossMark/cpu/all/desktop). Test powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 2560x1440 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. | Warunek konieczny |  |
| 6.2 | Chłodzenie procesora: kompatybilne z wymaganym procesorem. | Warunek konieczny |  |
| 6.3 | Pamięć RAM: minimum 16 GB DDR5, 3200 MHz | Warunek konieczny |  |
| 6.4 | Dysk twardy: - pierwszy dysk twardy zbudowany w oparciu o pamięć flash co najmniej 500 GB M.2 PCIe NVMe, - drugi dysk 2000 GB 7200 SATA 3.5 cala | Warunek konieczny |  |
| 6.5 | Karta graficzna: - pierwsza karata zintegrowana z procesorem - druga dedykowana pełnowymiarowa karta graficzna, PCIe 3.0x16 Chłodzenie aktywne, min. 2 wyjścia mini displayport. Ponadto zaoferowana karta graficzna powinna posiadać co najmniej 2 GB GDDR5 własnej pamięci. Karata graficzna w pełni kompatybilna z płytą główna i monitorem o minimalnych wymaganiach w OPZ | Warunek konieczny |  |
| 6.6 | Płyta główna: - dedykowana pod wymagany procesor, - obsługiwane pamięci do 4800 MHz – 4 banki pamięci - Wewnętrzne złącza: SATA III (6 Gb/s) – 4 szt. PCIe NVMe 3.0 x 4 – 1 szt. Ilość slotów PCIe x 16 – 2 szt. PCIe x1 (tryb x1) – 2 szt. Złącze zasilania 24 pin – 1 szt. - Interfejsy we/wy: DisplayPort – 1 szt. RJ45 (LAN) 1 Gbps – 2 szt. USB 3.0 – 3 szt. RS232 – 1 szt. Audio jack – 1 szt. | Warunek konieczny |  |
| 6.7 | Obudowa: USB 3.1 Gen. 2 – 4 szt. USB Type-C – 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – 1 szt. Całkowity rozmiar obudowy nie powinien przekroczyć 800 mm, np. 337 mm x 155 mm x 308 mm | Warunek konieczny |  |
| 6.8 | Napęd optyczny: DVD+/-RW. | Warunek konieczny |  |
| 6.9 | Zasilacz kompatybilny z całą stacją roboczą. | Warunek konieczny |  |
| 6.10 | Klawiatura: przewodowa USB, slim. | Warunek konieczny |  |
| 6.11 | Mysz: przewodowa, optyczna. | Warunek konieczny |  |
| 6.12 | Monitor – minimalne wymagania: - przekątna: 27 cali - rozdzielczość : 2560 x 1440, IPS - kontrast 1000:1 - jasność matrycy: 350 cd/m2 - czas reakcji matrycy: 5 ms - porty wejścia: DP – 1 szt HDMI – 1 szt HUB USB | Warunek konieczny |  |
| 6.13 | Stabilny system operacyjny w języku polskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony. | Warunek konieczny |  |
| 6.14 | Najnowszy stabilny pakiet oprogramowania biurowego wersja edukacyjna zawierająca następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików: docx, .xlsx, .pptx, .accdb język polski zawierający aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu oraz umożliwiającą współpracę z serwerem przy pomocy protokołu dostępu MAPI/RPC. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie biurowe na czas nieoznaczony (Zamawiający posiada edukacyjna grupową licencję typu LTSC oprogramowania Microsoft). | Warunek konieczny |  |
| 7.0 | Inne wymagania | Warunek konieczny |  |
| 7.1 | Stół pod maszynę o wymiarach i nośności dostosowanej do ciężaru maszyny wytrzymałościowej. Regulowana wysokość blatu. | Warunek konieczny |  |
| 7.2 | Minimum 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. | Warunek konieczny |  |
| 7.3 | Koszty dostawy urządzenia, montaż, uruchomienie, wzorcowanie w miejscu docelowym (kanały siły, przemieszczenia i prędkości) po stronie oferenta. | Warunek konieczny |  |
| 7.4 | Maksymalny okres dostawy urządzenia nie dłuższy niż 105 dni UWAGA! Kryterium oceny ofert | Warunek konieczny |  |
| 7.5 | Szkolenie dla minimum dwóch osób z zakresu obsługi maszyny wytrzymałościowej. Szkolenie powinno zostać zrealizowane dwuetapowo tj. nie krócej niż 4 godziny w dniu instalacji oraz nie krócej niż 8 godzin w okresie do 6 miesięcy od zakończenia pierwszego szkolenia. Łączny czas szkolenia nie może być krótszy niż 12 godzin. | Warunek konieczny |  |
| 7.6 | Instrukcja obsługi maszyny wytrzymałościowej w języku polskim lub angielskim. | Warunek konieczny |  |

*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności

## Załącznik nr 3 do SWZ

znak sprawy: A-2401- 9/2023

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa  maszyny wytrzymałościowej umożliwiającej badanie wytrzymałości mechanicznej modelowych agregatów glebowych dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie –

1 komplet

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym w niniejszym postępowaniu oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

□*są aktualne

□*nie są aktualne

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Załącznik nr 4 do SWZ

znak sprawy: A-2401-9/2023

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wykonawca (nazwa/ imię i nazwisko; adres)

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Oświadczam, że:

□* Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu;

□* Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu, tj.:

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

- Nazwa podmiotu (Wykonawcy)

………………………………………………..

(rozszerzyć w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Załącznik nr 7 do SWZ

SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

znak sprawy: A-2401-9/2023

Zamawiający:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

ul. Doświadczalna 4,

20–290 Lublin

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/ REGON)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa systemu do przeprowadzania reakcji digital PCR dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 komplet, prowadzonego przez Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...……………………………………... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….……….. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

*Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej  (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.

**W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy

z Wykonawców.

- Załącznik nr 8 do SWZ

znak sprawy: A-2401-9/2023

.................................. dnia .......................

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa maszyny wytrzymałościowej umożliwiającej badanie wytrzymałości mechanicznej modelowych agregatów glebowych dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 1 komplet

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonych w niniejszym postępowaniu oświadczeniach, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.:

- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. L 111 z 8.4.2022),

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835)

□*są aktualne

□*nie są aktualne

* odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

      - oświadczenie winno być aktualne na dzień złożenia

      - oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.