znak sprawy: A-2401-17/2021

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Laboratoryjna suszarka rozpyłowa z wyposażeniem – 1 szt.

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji* | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto (pln) | Cena netto (pln) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (pln) | Cena brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = D x E | G | H = F x G | I = F + H |
| 1 | Laboratoryjna suszarka rozpyłowa |  | 1 |  |  |  |  |  |

| 1. Laboratoryjna suszarka rozpyłowa z wyposażeniem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: ……………. Model: ……………………… |  |  |
| Nazwa podzespołu / parametry: |  | Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca: |
| Mini suszarka rozpyłowa do pracy w laboratorium do szybkiego i łagodnego suszenia do formy sproszkowanej substancji z roztworów wodnych | warunek konieczny |  |
| Aparat z wbudowanym, automatycznym systemem czyszczenia dyszy podczas pracy | warunek konieczny |  |
| Podawanie roztworów substancji do dyszy przy pomocy wbudowanej pompy perystaltycznej | warunek konieczny |  |
| Wydajność odparowywania wody minimum 1 litr/godzinę | warunek konieczny |  |
| Gaz rozpylający: sprężone powietrze/azot, przepustowość w minimalnym zakresie od 200 do 800 litra/h, ciśnienie gazu rozpylającego 5-8 bar | warunek konieczny |  |
| Przepływ powietrza: regulowany do 35 m3/h lub większy | warunek konieczny |  |
| Wymagana maksymalna temperatura wejściowa do 220°C lub więcej | warunek konieczny |  |
| Moc grzania 2300 W (+/-5%) | warunek konieczny |  |
| Kontrola grzania: PT-100 fuzzy logic dokładność ± 3°C | warunek konieczny |  |
| Średni czas przebywania od 1,0 do 1,5 sekundy | warunek konieczny |  |
| Możliwy zakres średnic rozpylanych cząstek nie większy niż: 1- 25µm | warunek konieczny |  |
| Materiały mające kontakt z suszonym produktem: stal kwasoodporna nierdzewna, 3.3 szkło boro-krzemowe, FPM, silikon | warunek konieczny |  |
| Port komunikacyjny: RS-232 | warunek konieczny |  |
| Sześć wyświetlaczy LED parametrów pracy tj. aktualnej temp. wlotowej i wylotowej, zadanej temperatury wlotowej, % wydajności aspiratora, % wydajności pompy, pracy systemu czyszczenia dyszy | warunek konieczny |  |
| Klawiatura membranowa (bez pokręteł) odporna na zalanie | warunek konieczny |  |
| Gabaryty zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): nie większe niż 650x1100x700 mm | warunek konieczny |  |
| Waga urządzenia: nie większa niż 46 kg | warunek konieczny |  |
| Zasilanie 230V/50 Hz, pobór mocy: 2900W (+/-5%) | warunek konieczny |  |
| Suszarka rozpyłowa rozbudowana o moduł zasilająco-kontrolny z pompą perystaltyczną o parametrach: - funkcje: zmiana kierunku tłoczenia roztworu, zmiana prędkości obrotowej, start/stop, pełnej prędkości do szybkiego napełniania i opróżniania (czyszczenia) z roztworu, zapamiętywania stanu na wypadek awarii zasilania - zakres przepływu co najmniej 0,00016 ÷ 41 ml/min - głowica 1 kanałowa (10 rolek) - dokładność przepływu < 0,5% - zakres prędkości co najmniej 0,1 ÷ 150 rpm - dokładność nastawy prędkości: 0,1 rpm lub mniej dla prędkości do 100 rpm, 1 rpm lub mniej dla prędkości powyżej 100 rpm - interfejs komunikacyjny RS-485 z protokołem MODBUS - wyświetlacz cyfrowy LED, 4-pozycyjny - klawiatura membranowa (bez pokręteł) odporna na zalanie - zasilanie 230V/50 Hz, pobór mocy < 40 W - gabaryty zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): nie większe niż 223x150x195 mm - waga pompy: nie większa niż 4,7 kg | warunek konieczny |  |
| Dostawa musi zawierać: wysokiej precyzji dyszę rozpyłową z czubkiem o średnicy 0,7 mm, układ składający się ze szklanego cylindra rozpyłowego z kolbą rozdzielającą, wysokowydajny szklany cyklon wraz z odbieralnikiem, cylinder rozpyłowy połączony z cyklonem szklanym łącznikiem, komplet stosownych przewodów podłączeniowych | warunek konieczny |  |
| Suszarka rozpyłowa wyposażony dodatkowo w: - Sprężarka powietrza, bezolejowa (1 szt.) o parametrach: - wydajność minimum 82 litry/min. - ciśnienie 8 bar - objętość zbiornika minimum 25 litrów 2. Osuszacz powietrza kompatybilny i przyłączony do suszarki rozpyłowej w celu dostarczania do procesu osuszonego powietrza (1 szt.) o parametrach: - min. temperatura powietrz na wylocie 0°C - moc chłodzenia 600 W dla temp. 0°C - zasilanie 230V/50 Hz, max pobór mocy 700 W - gabaryty zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): nie większe niż 350x600x400 mm - waga: nie większa niż 36 kg 3. Zestaw do dyszy rozpyłowej (1 kpl.), wersja 1,4 mm w składzie: - nasadka dyszy Ø 2,2 mm - czubek dyszy Ø 1,4 mm - igła do czyszczenia dyszy Ø 1,4 mm 4. Zestaw do dyszy rozpyłowej (1 kpl.), wersja 2,0 mm w składzie: - nasadka dyszy Ø 2,8 mm - czubek dyszy Ø 2,0 mm - igła do czyszczenia dyszy Ø 2,0 mm 5. Wysokowydajny cyklon, wykonanie małogabarytowe, do małych objętości suszonej próbki, zawierający wszystkie podłączenia oraz odbieralnik (1 szt.) 6. Kompletny filtr do montażu na wylocie powietrza z urządzenia. W zestawie filtr poliestrowy i membranowy PTFE oraz manometr (1 kpl.) - Wkład do filtra wylotowego, poliestrowy (6 szt.) - Ultra Filtr wejściowy wykonany z włókna szklanego do montażu na wlocie powietrza do urządzenia, powierzchnia czynna filtra: 2,3 m2 (1 szt.) - Zestaw do oczyszczania sprężonego powietrza, zawierający: filtr węglowy, filtr wyłapujący drobne cząstki stałe, separator na wodę (1 kpl.) 10. UPS- zasilacz awaryjny (1 szt.) | warunek konieczny |  |
| Ważna autoryzacja producenta na serwis na terenie Polski wystawiona na firmę Oferenta (autoryzację należy dołączyć do oferty) | warunek konieczny |  |
| Min. 12 miesięczna gwarancja od daty podpisania bezusterkowo protokołu odbioru. | warunek konieczny* Uwaga: zaoferowanie suszarki z gwarancją 24 miesiące – 40 pkt. |  |
| Certyfikaty ISO 9001 producenta | warunek konieczny |  |
| Instrukcja obsługi w języku angielski i polskim. | warunek konieczny |  |
| Przykładowe noty aplikacyjne dla suszenia rozpyłowego drobnoustrojów oraz roztworów pektyn. | warunek konieczny |  |
| Przeprowadzenie szkolenia 5 pracowników Zamawiającego w wymiarze 10 godzin zegarowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Warunek konieczny |  |

*UWAGA:

Zaoferowanie urządzenia z gwarancją 24 miesiące – 40 pkt.

…………………………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

znak sprawy: A-2401-17/2021

Załącznik nr 2

…..................................

/pieczęć Wykonawcy/

# FORMULARZ OFERTOWY

My niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

w odpowiedzi na Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1, na:

Dostawę laboratoryjnej suszarki rozpyłowej z wyposażeniem – 1 szt.

składamy niniejszą ofertę i oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Cena netto……………………………..- słownie: ..................................................................................

Cena brutto - ………………………..- słownie: ....................................................................................

w tym kwota podatku VAT ………… - słownie...............................................................................

Udzielamy gwarancji dla laboratoryjnej suszarki rozpyłowej z wyposażeniem na okres 24 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru

Tak / nie*

*Niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zaproszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zaproszeniu.

Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT do Zamawiającego, wystawionej po wykonaniu dostawy i odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

Akceptujemy termin realizacji zamówienia maksymalnie do 56 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Deklarujemy stałość cen ofertowych w PLN przez okres realizacji zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach o których mowa w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.

………………………………………….

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/

znak sprawy: A-2401-17/2021

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1 na Dostawę laboratoryjnej suszarki rozpyłowej z wyposażeniem – 1 szt.

oświadczamy, że firma ..........................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

.................................................................................................................................

posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………………

/podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

............................................

/miejscowość i data/