Załącznik nr 6B do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI II:

| Lp. | PARAMETR: |  | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: | OCENA OFERT: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekwenator nowej generacji (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  | ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE PARAMERTRY PRZEZ SIEBIE OFEROWANE: |  |  |
| 1. | Wysokoprzepustowy sekwenator DNA do masowego równoległego sekwencjonowania DNA w konfiguracji umożliwiającej: |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 1.1 | Analizę bibliotek poprzez masowe równoległe sekwencjonowanie bez stosowania emulsyjnego PCR w trybie pojedynczego odczytu oraz sparowanych końców |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 1.2 | Analizę gotowych i zaprojektowanych paneli genowych z możliwością wykorzystania co najmniej 10 Gb (10 miliardów par zasad) przepustowości |  | Warunek konieczny | UWAGA! Kryterium oceny ofert | Odrzucenie oferty |  |
| 1.3 | Sekwencjonowanie de novo w trybie sparowanych końców |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 1.4 | Sekwencjonowanie de novo i resekwencjonowanie bibliotek DNA przygotowanych bez stosowania mechanicznej fragmentacji DNA |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 2. | Metoda sekwencjonowania: |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 2.1 | Sekwencjonowanie poprzez syntezę |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 2.2 | W pełni zautomatyzowane cykle amplifikacji i sekwencjonowania, sekwencjonowanie w trybie sparowanych końców nie wymagające fizycznej zmiany orientacji komórki przepływowej |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 3. | Zakres zastosowania urządzenia: |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 3.1 | Analiza metagenomiczna |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 3.2 | Sekwencjonowanie de novo małych genomów (mikroorganizmów) |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 3.3 | Resekwencjonowanie całego genomu mikroorganizmów |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 3.4 | Sekwencjonowanie amplikonów |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 4. | Zakres wykorzystania wyników resekwencjonowania |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 4.1 | Mapowanie danych na referencyjnym genomie |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 4.2 | Wyszukiwanie wariancji liczby kopii genu |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 4.3 | Wyszukiwanie inwersji, mutacji punktowych, delecji |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 4.4 | Importowanie danych z systemu do programów do analizy i wizualizacji danych |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 5. | Długość odczytu |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 5.1 | Zmienna z możliwością dostosowania jej do wybranej aplikacji |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 5.2 | W zakresie od 36 do 2x <250 par zasad |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 6. | Ilość materiału wejściowego |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 6.1 | W zakresie od 1 do 50 ng |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 7. | Możliwość łączenia wielu próbek w jednej reakcji sekwencjonowania |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 7.1 | Mieszanie próbek dzięki zastosowaniu etykiet multipleksujących (barkodów) w ilości minimum 48 |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 8. | Jakość odczytu |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 8.1 | Na poziomie Q30 (maksymalnie 1 błąd na 1000 par zasad) dla co najmniej 70% odczytów |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 9. | Pozostałe wymagane cechy |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 9.1 | Posiadanie zintegrowanych modułów do amplifikacji, odczytu sekwencji oraz analizy danych |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 9.2 | Zautomatyzowana, niewymagająca ingerencji użytkownika aparatu, izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (komórka przepływowa), prowadząca do wytworzenia macierzy klastrów |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 10. | Komputer sterujący |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 10.1 | Zintegrowany |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 10.2 | Kompletny, dedykowany i zoptymalizowany do obsługi analizatora |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 10.3 | Z wbudowanym ekranem dotykowym |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 10.4 | Z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem analizatora, co najmniej 16 GB RAM, co najmniej 750 GB HDD |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 11. | Oprogramowanie do analizy uzyskanych wyników |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 11.1 | Dostępne funkcje – co najmniej: base calling, alignment, variant calling |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 11.2 | W języku polskim lub angielskim |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 11.3 | Licencja dożywotnia |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 12. | Wielkość i zasilanie urządzenia |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 12.1 | Urządzenie nastołowe |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 12.2 | Nie wymaga podłączenia do wody, próżni, gazów technicznych ani medycznych |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 12.3 | 230V, 50Hz |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 13. | Instalacja i serwis |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 13.1 | Aparat instalowany i serwisowany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 13.2 | Gwarancja co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń |  | Warunek konieczny | UWAGA! Kryterium oceny ofert | Odrzucenie oferty |  |
| 13.3 | Czas reakcji serwisu w przypadku awarii: - do 5 dni roboczych – odpowiedź mailowa lub telefoniczna z uwzględnieniem zdalnej diagnozy - do 30 dni – czas naprawy urządzenia |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 13.4 | Zestaw instalacyjny wraz z procedurą walidacyjną |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 13.5 | Zestaw instalacyjny niezbędny do przeprowadzenia reakcji testowej |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 14. | UPS |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 14.1 | UPS umożliwiający podłączenie wysokoprzepustowego sekwenatora DNA do masowego równoległego sekwencjonowania DNA (sekwenatora nowej generacji) |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 14.2 | Moc: 865W |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 14.3 | Gniazda wyjściowe: 10x IEC320 C13 lub 1x IEC 320 C19, 8x IEC 320 C13 oraz 2x IEC Jumpers |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 14.4 | Czas przełączania 10 ms |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 14.5 | Czas podtrzymania zasilania systemu do sekwencjonowania (średni) - 10 min |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 14.6 | Typ: Wolnostojący |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 14.7 | Sygnalizacja dźwiękowa stanów alarmowych |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 15. | Dostarczone dokumenty |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 15.1 | Deklaracja zgodności CE |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 15.2 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim |  | Warunek konieczny |  | Odrzucenie oferty |  |
| 16. | Szkolenia |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Instalacyjne obejmujące co najmniej montaż, uruchomienie i wykonanie oznaczenia WGS (whole genome sequencing) próbki DNA izolatu bakteryjnego |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 16.2 | Aplikacyjne, obejmujące co najmniej szlak wykonania bibliotek, metagenomikę i sekwencjonowanie małych genomów, w tym wykonanie oznaczenia WGS (whole genome sequencing) próbki DNA izolatu grzybowego, oraz analizę metagenomiczną zbiorowisk grzybów na podstawie ITS1 |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 16.3 | Praktyczne i teoretyczne w siedzibie użytkownika |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 16.4 | Trwające co najmniej 3 dni (24 godziny) |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 16.5 | Dla co najmniej 5 uczestników, udokumentowane zaświadczeniem o udziale w szkoleniu |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2018 r.

………………………………………………………………………………

Załącznik nr 6C do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH DLA CZĘŚCI III :

| Lp. | PARAMETR: |  | WARUNEK: | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI: |  | OCENA OFERT: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw wspomagający sekwencjonowanie nowej generacji, w tym: fluorymetr, blok magnetyczny, UPS, mysz – (1 szt.) Producent/ Firma: …………………………………………………………………………………………………………….. Urządzenie/ typ: ………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane - minimalne |  |  | ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE PARAMERTRY PRZEZ SIEBIE OFEROWANE: |  |  |
| 1. | Fluorymetr do oceny jakości próbek DNA przeznaczonych do sekwencjonowania |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.1 | Mikrofluorymetr z fluorescencyjną metodą detekcji |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.2 | Wyposażony w co najmniej dwa kanały detekcji w zakresach minimum: 510-580nm oraz 660-720nm |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 1.3 | Czułość pomiaru: minimum 20 pg/µl dsDNA |  | Warunek konieczny | UWAGA! Kryterium oceny ofert |  | Odrzucenie oferty |
| 1.4 | Naczynie pomiarowe: probówki |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 2. | Blok magnetyczny do oczyszczania próbek DNA do sekwencjonowania |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 2.1 | Separator magnetyczny do oczyszczania bibliotek |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 2.2 | Statyw magnetyczny przeznaczony do pracy z płytkami 96-dołkowymi (zamawiający posiada płytki 96-dołkowe) |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 2.3 | Kompatybilność z zestawami do przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania NGS |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3. | Komora do pracy sterylnej do przygotowywania reakcji sekwencjonowania |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.1 | Komora do czystej pracy z próbkami DNA |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.2 | Komora nastołowa |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.3 | Ściany boczne i frontowa wykonane ze szkła |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.4 | Ściana tylna oraz blat roboczy wykonane ze stali nierdzewnej |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.5 | Wyposażona w otwartą lampę UV zainstalowaną w górnej części komory |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.6 | Wyposażona w cyfrowy timer kontrolujący czas naświetlania w zakresie od 1 minuty do 24 godzin lub tryb pracy ciągłej |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.7 | Wyposażona w lampę światła białego, która zapewnia właściwe oświetlenie powierzchni roboczej |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.8 | Wyposażona w potrójne gniazdo elektryczne |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.9 | Automatyczne wyłączenie lampy UV po otwarciu komory |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.10 | Wymiary obszaru roboczego co najmniej: 1200 x 520 mm (+/- 50mm) |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.11 | Wymiary zewnętrzne komory nie więcej niż: 1200x550x550 (+/-50mm) |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 3.12 | Mobilna podstawa z półką przeznaczona dla oferowanej komory pracy sterylnej |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 4. | Mini-wirówka do zwirowania płytek do sekwencjonowania |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 4.1 | Mini-wirówka do szybkiego zwirowania próbek w 96-dołkowych płytkach PCR lub płytkach typu deepwell |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 4.2 | Wirówka do jednoczesnego wirowania czterech 96-dołkowych płytek PCR lub dwóch płytek typu deepwell |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 4.3 | Przycisk pracy krótkotrwałej |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 4.4 | Automatyczne otwarcie pokrywy po zakończeniu pracy |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 4.5 | Szybkość minimum od 500 obrotów/minutę do 2000 obrotów/minutę |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 4.6 | Wyposażona w timer |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 4.7 | Wymiary nie większe niż: 360x330x170mm (+/- 20mm) |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5. | Zamrażarka do przechowywania wzorców i odczynników do sekwencjonowania |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.1 | Drzwi pełne |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.2 | Pojemność całkowita (brutto): co najmniej 310 l |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.3 | Pojemność użytkowa: co najmniej 280 l |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.4 | Zakres temperatury: co najmniej od -9 do -30 °C |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.5 | Wyposażona w co najmniej 8 szuflad |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.6 | Wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.7 | Wyposażona w zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.8 | Drzwi samoczynnie zamykane |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.9 | Wyposażona w zamek |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.10 | Sygnał w czasie awarii: optyczny i akustyczny |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 5.11 | Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) nie większe niż: 600x600x1850mm (+/- 20mm) |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 6. | Zestaw pipet do przygotowywania próbek i odczynników do sekwencjonowania (14 sztuk – po 2 sztuki pipet z każdego zakresu nastawnego) |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 6.1 | Pipety automatyczne jednokanałowe nastawne w zakresie objętości: - 0,1-2,5 µl (2 szt.) - 0,5-10 µl (2 szt.) - 2-20 µl (2 szt.) - 10-100 µl (2 szt.) - 20-200 µl (2 szt.) - 30- 300 µl (2 szt.) - 100-1000 µl (2 szt.) |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 6.2 | Pipety autoklawowalne w całości |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 6.3 | Pipety wyposażone w dodatkowe haczykowate zakrzywienie na nasadę palca wskazującego ułatwiające osadzenie pipety w dłoni |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 6.4 | Pipety posiadające system amortyzujący część dolną pipety dla ochrony i lepszego dopasowania końcówek |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 6.5 | Pipety posiadające trwale naniesione numery seryjne |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 6.6 | Pipety posiadające barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 6.7 | Pipety dostarczone z trzema statywami karuzelowymi co najmniej 6-cio miejscowymi |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 6.8 | Pipety dostarczone z po co najmniej 96 szt. końcówek w oddzielnych pudełkach do każdej z pipet |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 7. | Zestaw odczynników startowych dedykowanych do sekwencjonowania nowej generacji |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 7.1 | Kompletny zestaw dedykowanych odczynników do tworzenia bibliotek do sekwencjonowania NGS z enzymatyczną fragmentacją materiału do przygotowania 96 prób, dedykowany do badania małych genomów i amplikonów, o wymaganej ilość wejściowego DNA – 1 ng, z możliwością multipleksowania w jednej probówce wielu znakowanych próbek |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 7.2 | Zestaw dedykowanych odczynników do znakowania DNA przy tworzeniu bibliotek do sekwencjonowania NGS umożliwiający multipleksowanie próbek w jednej probówce, minimalna liczba znaczników: 96, minimalna liczba analiz: 384 |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 7.3 | Płytka fiksująca do wspomagania poprawnego wykorzystania odczynników do przygotowywania bibliotek i znakowania DNA przy tworzeniu bibliotek, kompatybilna z zaoferowanym zestawem do przygotowywania bibliotek i zestawem do znakowania DNA przy przygotowywaniu bibliotek |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 7.4 | Zestaw dedykowanych odczynników do sekwencjonowania, obejmujący komplet odczynników oraz płytkę do sekwencjonowania, umożliwiający uzyskanie odczytu 2 x 250 pz |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 8. | Mysz i klawiatura |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 8.1 | Mysz: bezprzewodowa, USB, laserowa, 4000 CPI, 7 przycisków, 2 rolki przewijania, kabel Micro-USB do ładownia akumulatorków, możliwość pracy podczas ładowania. |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 8.2 | Klawiatura: bezprzewodowa, 2,4 GHz, USB (nanoodbiornik), Klawisze - cicha praca, małym skokiem, multimedialne, funkcyjne, wyłącznik na przednim panelu klawiatury. |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 9. | UPS |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 9.1 | Moc: 865W |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 9.2 | Gniazda wyjściowe: 10x IEC320 C13 lub 1x IEC 320 C19, 8x IEC 320 C13 oraz 2x IEC Jumpers |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 9.3 | Czas przełączania 10 ms |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 9.4 | Czas podtrzymania zasilania systemu do sekwencjonowania (średni) - 10 min |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 9.5 | Typ: Wolnostojący |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 9.6 | Sygnalizacja dźwiękowa stanów alarmowych |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 10. | Instalacja i serwis |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 10.1 | Gwarancja (pozycje 1-6) co najmniej 12 miesięcy Gwarancja (pozycja 7) – co najmniej 3 miesiące od daty dostawy Gwarancja (pozycje 8, 9) – co najmniej 24 miesiące |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 11. | Dostarczone dokumenty |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 11.1 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 12. | Szkolenie |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Instalacyjne obejmujące co najmniej montaż, uruchomienie i przeszkolenie z obsługi urządzeń wchodzących w skład zestawu wspomagającego sekwencjonowanie nowej generacji |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |
| 12.2 | Dla co najmniej 5 uczestników, udokumentowane zaświadczeniem o udziale w szkoleniu |  | Warunek konieczny |  |  | Odrzucenie oferty |

………………………………………………., dnia: ………………………………2018 r.

…………………….…………………………………………………